中农威特生物科技股份有限公司询价比价采购邀请函

参考<政府采购法>的有关规定和中农威特生物科技股份有限公司的采购计划,物料供应部对所需仪器设备进行邀请询价比价采购,欢迎贵单位前来参加。

一、采购单位：中农威特生物科技股份有限公司。

二、采购内容：见货物需求及主要参数。

三、时间：2018年6月11日 上午08：30分。

四、地点：兰州兽医研究所实验楼楼八楼会议室。

五、参加须知：

1、报价：

（1）、供应商应按货物数量、参数要求报价。

（2）、报价：按货物需求一览表序号进行单价、总价报价，注明所报产品的品牌、生产厂家，进口产品需标明国别，报价采取唯一价格，报价货币为人民币。

（3）、文件的份数：供应商应编制正本一份。

（4）、文件的密封和递交：供应商应将文件密封于信封内，于2018年6月10日下午16：00之前送达或邮寄至兰州兽医研究所实验楼802房间，过时拒绝接收。

（5）、若报价产品与货物需求不一致时，在备注栏里注明，并说明原因。

3、交货日期和地点：确定供应商三个月之内交货，交货地点为中农威特生物科技股份有限公司指定地点。

六、确定供应商：同等情况下最低价供货。

七、付款方式：货到付款。

八、供应商所提供的资质等一切文件均须加盖单位公章。

通讯地址：甘肃省兰州市城关区盐场堡徐家坪1号

联  系  人：  谢  毅       （电话：8342619）

技术咨询人：  刘学荣       （电话：13919296786）

中农威特生物科技股份有限公司

2018-5-29

货物需求及主要参数：

| 技术参数 | BioCuber P-4 |
| --- | --- |
| 应用 | 细胞 |
| 平行控制罐体数量 | 4（可拓展至平行控制16套执行器） |
| 控制核心 | 西门子PLC-S1200 |
| 软件 | Shinva SCADA |
| 用户操作平台 | 工业控制计算机（18寸触摸屏） |
| 罐体 | 耐热高硼硅玻璃 |
| 法兰盘及封头 | 316 L型不锈钢，接口：温度、pH、DO、消泡/液位接口、接种口、取样口、4个补料口、进气口、尾气口 |
| 总体积/培养体积 | 1.5 L/0.3-1 L |
| 搅拌驱动 | 顶部磁力驱动 |
| 搅拌转速范围 | 100-1500 rpm，控制精度±1 rpm，分辨率：1 rpm |
| 搅拌桨叶 | 象耳桨（316 L不锈钢） |
| 通气方式 | Air、CO2、O2数显MF流量计；L型气体分布器 |
| 标准气体混合 | Air、O2、CO2（可另配MFC模块） |
| 每罐补料管路 | Watson Marlow蠕动泵，4路管路 |
| 温度控制 | 加热毯加热，半导体制冷；PT100温度电极，控制范围：冷却水温度+5~50℃；分辨率：0.1℃；控制精度：±0.2℃ |
| pH控制 | 科伲可memosens pH电极，控制精度0.02个单位，分辨率0.01个单位； 酸液、碱液控制/CO2、碱液控制 |
| DO控制 | 科伲可memosens DO电极； 级联控制（搅拌转速与气体流量） |
| 泡沫控制 | 消泡电极自动检测泡沫，可由控制器控制蠕动泵自动添加消泡剂 |
| 名称 | 数量 |
| 工控机 | 1台 |
| 控制柜 | 1套 |
| 罐体 | 4个 |
| pH电极 | 4根 |
| pH电缆线 | 4根 |
| DO电极 | 4根 |
| DO电缆线 | 4根 |
| 温度探针 | 4根 |
| 液位探针 | 4根 |
| 搅拌桨 | 8组 |
| 法兰盘及封头 | 4套 |
| 蠕动泵 | 控制柜含16个 |
| 转子流量计 | 8件 |
| 电机 | 1台 |
| 补料瓶 | 6个（500mL） |
| 配件包 | 包含鲁尔接头若干、鲁尔堵头若干、蠕动泵管若干、鲁尔针筒若干、O型圈若干等 |

| 技术参数 | BGM-03 |
| --- | --- |
| 应用 | 生物反应器多气路气体混合控制模块 |
| 流量计 | 宝德质量流量计 |
| 标准气路 | Air、CO2、O2 |
| 气体流量范围 | Air：0-550Nml/min CO2：0-250Nml/min O2：0-250Nml/min |
| 级联控制 | CO2可与pH级联控制； Air、O2可与DO级联控制 |