中农威特生物科技股份有限公司询价、比价采购公告
中农威特生物科技股份有限公司基地项目办依据《中农威特生物科技股份有限公司采购管理办法》的要求，拟对中农威特生物医药基地项目“一期北区工程10#建筑脉动真空蒸汽灭菌柜采购项目”通过询价、比价采购方式来确定，欢迎有资质的单位参与报价。
一、采购文件编号：ZNWT-JDXMB-2020005
二、采购项目：中农威特生物医药基地项目“一期北区工程10#建筑脉动真空蒸汽灭菌柜采购项目”
三、询价、比价采购项目的要求及主要参数，详见《中农威特生物科技股份有限公司生物医药基地项目“一期北区工程10#建筑脉动真空蒸汽灭菌柜采购项目”询价、比价采购文件》。
四、发布采购文件公告网站及获取采购文件的方式和时间：
采购文件公告发布在中农威特生物科技股份有限公司网站，公示期13天。
发售（布）时间：2020 年4月23日- 2020年5月6日 

采购文件发售（布）方式： 免费发放
五、递交报价文件截止时间


2020年5月6日15：30之前,逾期不予受理。报价供应商不允许到评审现场，报价文件通过邮寄的方式递交。
六、询价、比价时间 ：2020年5月7日15：30
地点：兰州兽医研究所综合2楼中间会议室
七、组织机构：中农威特生物科技股份有限公司基地项目办
八、采购方：中农威特生物科技股份有限公司
九、任何单位或者个人对该采购文件有异议的，可在发布采购文件公示截止时间前2天，将书面意见反馈给采购方。
通讯地址：兰州市城关区盐场堡徐家坪1号
联系人：曹健民（报价文件接收人）     电话： 13919098445

李怀祖     电话： 13519628895
                              
中农威特生物科技股份有限公司  

2020年4月23日
中农威特生物科技股份有限公司生物医药基地项目“一期
北区工程10#建筑脉动真空蒸汽灭菌柜采购项目”询价、比价采购文件
采购编号：ZNWT-JDXMB-2020005
根据《中农威特生物科技股份有限公司采购管理办法》的要求，拟对本公司生物医药基地项目“一期北区工程10#建筑脉动真空蒸汽灭菌柜采购项目”通过询价、比价采购方式来确定，欢迎有资质的单位前来参与报价。
一、采购单位：中农威特生物科技股份有限公司
二、采购项目：中农威特生物医药基地项目“一期北区工程10#建筑脉动真空蒸汽灭菌柜采购项目”

三、询价、比价时间：2020年 5月7日15:30

四、询价、比价地点：兰州兽医研究所综合楼二楼中间会议室
五、商务部分

1.报价人资格要求 
（1）凡在中华人民共和国境内注册的，具有独立法人资格的灭菌柜制造企业。
（2）具有压力容器设计资质、压力容器制造资质。

（3）法定代表人授权书，法定代表人身份证及被授权人身份证（复印件加盖公章）。
（4）本项目不接受联合体报价。

2.报价文件编制
（1）报价文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由报价人的法定代表人或其授权代表签字或盖个人印鉴。字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的文件视为无效。
（2）报价文件装订要求：正本壹份，副本柒份，电子文本1份，正本与副本都必须用A4幅面纸张打印，应编制封面、目录、页码，必须用胶装（为永久性、无破坏不可拆分）装订成册，加盖骑缝章，封面须加盖公章，副本可用正本的复印件，但须加盖骑缝章并在封面加盖公章，在封面标明“正本”、“副本”字样，正本与副本如有不一致，则以正本为准。另请提供一套电子报价文件（光盘或其它闪存介质），并与报价文件正本一同密封。
（3）报价文件应根据报价文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整，如有遗漏，将被视为无效。
（4）报价文件应由报价人的法定代表人或经正式授权的报价人代表亲笔签字（如由后者签字，应提供“法定代表人授权书”
（5）报价使用货币为人民币。
（6）报价人应提交证明其拟供货物符合采购文件要求的技术响应文件，该文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供货物主要技术指标的详细描述。
（7）为方便询价、比价，报价人需将报价表装订在报价文件目录后第一页位置。
（8）报价人提供的所有资料应真实可信，一经查出有虚假信息，取消与采购人今后合作的资格。
（9）售后服务承诺。
（10）采购文件中要求提供的所有证件及其他报价人认为需要提供的文件和资料。
报价人所提供的证明文件均须加盖单位公章。
六、采购内容 

1.建设地点 
中农威特生物医药基地（甘肃省兰州市兰州高新区榆中园区大柳树社）
2.供货地点 
中农威特生物医药基地项目部施工现场（甘肃省兰州市兰州高新区榆中园区大柳树社），具体位置由采购人现场指定。
3.采购范围及数量 
（1）本次项目采购包括10#建筑——隔离动物房的脉动真空蒸汽灭菌柜的制造、包装、运输、装卸、搬运、现场安装、调试、验证、文件、报价人办理安装告知并协助采购人办理压力容器注册及配合第三方检测。
（2）规格、数量
	序号
	所在房间编号
	名称及简要规格
	外形尺寸
	功率
	台数 (台)
	备注

	1
	1-A08
	AT1.0m3不锈钢双扉脉动机动门真空灭菌器（1.0m3）
	1992×1306×1940
	2.85kw
	1
	10#建筑一层

	2
	2-A07
	AT1.0m3不锈钢双扉脉动机动门真空灭菌器（1.0m3）
	1992×1306×1940
	2.85kw
	1
	10#建筑二层

	3
	2-A12
	AT0.6m3不锈钢双扉脉动机动门真空灭菌器（0.6 m3）
	1462×1306×1940
	2.85kw
	1
	10#建筑二层

	总计
	3台


（3）中选报价人负责根据采购文件要求，在规定期限内制作出合格的脉动真空蒸汽灭菌柜，在中选报价人现场完成初步验收后，包装、运输至采购人指定的现场，完成卸货，安装，中选报价人完成调试、验证，提交脉动真空灭菌柜相关的图纸资料和说明文件及所有GMP验收所需的资料。
（4）本次采购的3台脉动真空蒸汽灭菌柜用料及零配件，报价人须按本采购文件指定的相关品牌、材质等要求进行配置。
七、技术要求

1.技术指标
	序号
	设备部件
	具体要求

	1
	灭菌柜主体
	室内表面光滑平整，易清洁、无死角。

	
	
	温度最低点应设温度监测；灭菌腔体蒸汽进口和排水口设计合理，保证蒸汽分布均匀，冷凝水彻底排空。

	2
	内室
	材质
	316不锈钢。

	
	
	加工
要求
	内室光滑无死角，粗糙度≤0.6um，柜体底部成凹形设计，便于清洁、疏水。

	3
	夹套
	材质为304不锈钢。
整体腔室。

	4
	加强筋
	材质为304不锈钢。

	5
	骨架及其他
	材质均为304不锈钢，所有部件不得使用碳钢。
柜体四面装饰板厚度不小于2mm。

	6
	真空系统
	真空泵
	品牌要求为纳西姆（原西门子）、斯倍克、佶缔纳士

	
	
	其他
配置
	配备无水保护装置及消音器。
无水保护装置与自控系统关联，实现自动保护。
安装位置便于维护。

	7
	管路、阀门及相关配件
	材质
	与所连接的内室或夹套材质相同。

	
	
	
	内外层双路进蒸汽。

	
	
	
	管路设计布局合理，避免盲管、死角，疏水管路坡度不小于1%，能完全排净；便于拆卸维护。

	
	
	阀门
	隔膜阀和角座阀品牌：盖米、宝帝或阿法拉伐。

	
	
	安全阀
	内胆、夹套各有安全阀一个，材质与柜体相同。
国内知名品牌，符合相关法规要求，可在采购人当地校验。
安全阀打开时，系统自动切断所有气、汽源。

	8
	疏水系统
	品牌材质
	材质：304不锈钢，斯派萨克、宫协、杰斯特拉疏水阀组（包含过滤器、疏水器、截止阀等）。

	
	
	设计
	内层、夹套疏水分开排放，每个排放管路设置疏水器阀组（含旁路，疏水器前端装Y滤器和止回阀），保证管路不能回汽、回水。

	9
	密封
	电器和管道分列设备两侧；设备与净化区的连接有完全的密封,确保前后门区域之间完全隔断。要求报价时提供设计方案与密封措施。
根据采购人提供的厂房设计图纸，进行合理的设计和布置，方便人员操作、维修和维护保养。

	10
	双扉门
	门锁紧密封装置
	电动升降，嵌齿锁紧方式，机械运行机构便于添加润滑油，要求报价时提供详细的锁紧、密封方式设计方案。

	
	
	密封圈
	优质硅橡胶V型实心密封圈，耐高温，方便更换，正常使用300次以上无损坏。

	
	
	安全
	前后门单独密封、互锁、安全连锁（参数授权可调）。
当内室压力超过一定压力或者温度时（参数授权可调），密封门将被保护不能打开，保证设备及人身安全。

	
	
	材质
厚度
	门板材质为316不锈钢；门齿条、门齿板材质304不锈钢。
门封条安装在法兰端，整体法兰采用304不锈钢制作。

	
	
	加工
要求
	门体结构整体制作而成，门封条的安装卡槽一次性铣割加工成型，确保加工精度。

	
	
	开门
方向
	各灭菌柜前后门开门方向由采购人指定，设计方案须由采购人签字确认。

	11
	压缩空气系统
	设计
	设备自带压缩空气减压阀组及过滤器，采购人只提供0.6Mpa的干燥压缩空气。

	
	
	
	进灭菌柜内室的压缩空气须通过滤器过滤。

	
	
	减压阀
	品牌要求为费斯托、宫协或斯派萨克。

	
	
	过滤器
	过滤器选用5inch或10inch  316滤器，226接口，0.22um除菌滤芯，滤器、滤芯品牌要求为颇尔、赛多利斯或密理博。

	
	
	负压  补偿
	非运行期间，腔体出现负压时可自动补气，以保证腔体正压。

	
	
	安装
要求
	滤器安装位置方便操作，滤芯便于更换。

	12
	灭菌
筛板
	设计
	配置灭菌筛板。
带限位装置。
底层筛板距内室底部5-6cm。
0.36m3、0.6m3灭菌柜两层置物，1.0 m3和1.5 m3灭菌柜三层置物。

	
	
	加工
要求
	材质要求为304不锈钢，厚度≥2.0mm。
整体打孔，四边折弯，保证蒸汽流通和牢固。

	13
	保温
	保温材料使用硅酸铝纤维棉，灭菌全程保证保温壳外表温度≤45℃。
外用304不锈钢包裹，厚度≥1.0mm，表面光洁无缝隙。

	14
	打印机
	实时输出起始日期、时间、批号及详细技术数据（温度、压力、F0值）。


	15
	有纸记录仪
	具有曲线、数字记录和打印等功能。

	16
	紧急停止按钮
	装载和卸载端各配置一个紧急停止按钮。

	17
	指示灯和蜂鸣器
	装载和卸载端均配置报警指示灯及蜂鸣器，在故障或程序结束时实现声光报警指示。

	18
	开关柜
	材质为304不锈钢板，防护等级为IP55，分成电气（空开、交流接触器等）和控制（PLC、电源、继电器等）两部份。电器箱防尘、防水并带风扇冷却装置。

	19
	控制
系统
	主控
制器
	PLC控制，品牌要求为西门子、欧姆龙、三菱，每一种规格的输入输出有20%的裕量，自带以太网通讯模块。


	
	
	人机
界面
	前后面板均采用触摸屏操作控制，品牌要求为西门子、三菱，屏幕尺寸至少为7″彩色；触摸屏必须允许编辑程序并启动循环，并能进入维护和计量功能。维护和计量校验时，需输入密码方可操作，多级密码保护。

	
	
	程序
	预设多套控制程序，根据装载材料的不同有不同的灭菌程序，
所有程序参数按照用户需求设定并可调整。

	20
	温度
传感器
	安装
方式
	可拆卸。

	
	
	品牌及要求
	进口知名品牌Pt100，A级标准，活动传感器保护壳材质为316不锈钢。

	
	
	
	双芯探头，一根用于调节和PLC控制，另一根用于记录各种参数。

	
	
	安装
位置
	灭菌柜的最冷点。

	
	
	
	腔室内部的活动探头。

	
	
	显示
	温度传感误差≤0.1℃，参数设定、检查、显示直观，便于校正。

	21
	电器设备
	进出控制柜的电线、信号线等根据需要配不锈钢线管，材质304不锈钢。
安装时应使控制柜背面至灭菌柜保温外壳至少20mm。线路布局整齐、合理、美观。
强、弱电器和线路应分开敷设，电线在线槽或线管内应有空余量。
所有电气部件都要使用编号标签。编号标签要清晰打印。编号标签要放在安装板上便于操作员和电气工程师的辨认。
每条电线的两端都要有线号，线号和图纸上的相一致，所有电气线路接点均应有护套或其他保护措施。
每根电缆要一一对应，两端应有明确的标号。
电气控制应设有短路保护、漏电保护、缺相保护、过载保护、连锁保护、压缩空气压力、真空泵冷却水压力、蒸汽压力等检测及保护装置，确保灭菌柜工作安全可靠、稳定。
电气箱配备所有能够正常运转的部件：漏电断路器、空气开关、交流接触器、热继电器、中间继电器等，品牌要求为魏德米勒、欧姆龙或施耐德。
电气箱电源为380V (3 PH + N+PE)。

	22
	其他
	品牌
	以上未提及的设备部件均采用知名品牌，具备良好的服务网络。


	
	
	验证接口
	与内室同材质，卡箍快接。

	
	
	材质及要求
	气管材质铜或不锈钢，布局整齐、合理、美观。

	
	
	配件
	活动温度探头4个，压力传感器、变送器各2个，继电器5个，每台设备提供门密封圈两根、其他易损配件及随机工具，
提供易损配件清单及订货方式。


2. 报价人设计
2.1 报价人要按照采购文件要求，了解采购人具体要求后，提出设计和方案。 
2.2将主要零配件、阀门和管道等的规格、型号标注在设计图纸中。
对不锈钢板材和主要零部件，包括各类阀门、模块、温度传感器、压力传感器、压力表、安全阀、疏水器、过滤器、真空泵等，列出详细清单，标明产地、厂家、品牌、型号、规格、类型和简要性能说明。
2.3报价人若对本采购文件有疑义，请以书面形式在规定的时间内向采购人提出，采购人以书面形式回复所有报价人，答疑文件与采购文件具有同等法律效力，采购文件与答疑文件不一致时，以答疑文件为准。报价人无法响应的相关条款，要在报价文件中说明偏离，若无偏离说明，则视为完全响应。
3.设备制造过程监督
报价人应满足采购人对灭菌柜制造过程监督的需求。
设备制造过程中，报价人及时通知采购人灭菌柜生产进度，采购人派技术人员到灭菌柜制造现场，对设备所用材料、配件品牌、制造记录、探伤试验等进行检查。
设备制造完成，出厂前采购人对设备的运行进行初步验收，必须满足所提技术要求和灭菌功能。
4.服务与维修要求

	编号
	要求内容

	01
	接到用户故障通知后，应在12小时内抵达现场，并在24小时内排除故障

	02
	需要更换较重的部件或较重要的部件、器件时，修复时间一般不得超过72小时

	03
	提供中文版使用说明书、维修保养手册、零配件手册及工具清单

	04
	免费提供使用、维护、保养知识培训。

	05
	在设备使用寿命内，卖方保证零配件及易损件的供应。


5.其他要求
1.报价人报价时须出示全套压力容器设计资质证明文件、压力容器制造资质证明文件、企业法人营业执照和业绩合同原件或复印件盖章。
2.本采购文件中的条款和工艺要求是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节做出规定，报价人在报价前应充分了解采购人的要求、现场条件和状态。
3.其它材料、配件、元器件、控制柜等需提供产品合格证、质检证、材质证、原理图、接线图等相关资料。
报价货物的技术参数、技术性能、采用标准、质量保证及报价人认为需要加以说明的其它技术内容，需另附说明材料。
4.脉动真空蒸汽灭菌柜制造由报价人独立完成，不允许委托第三方制造。
5.中选报价人提供柜体内表面粗糙度的检验报告，管道、管材、管件、阀门的内表面粗糙度在出厂检验单中标明，并在初步验收前进行查验。
6.如柜体内室和夹套在正常使用过程中发生形变，由中选供应商负责无偿更换并不得影响采购人正常生产。
7.合同执行过程中，所有不锈钢板材、管道须随货物提供生产厂家的材质报告；各类配件须随货物交验质量证明文件。采购人认为中选报价人选用的板材与零配件不符合采购文件的要求，采购人有权提出停工整改，停工整改引起的责任和经济损失完全由中选报价人承担。
八、交货期：
合同生效到设备运抵采购人安装现场就位共60天；接到通知10天内完成安装、调试、验证等。
九、保质期：产品投入正常使用一个月后起2年。
十、询价、比价流程
本次询价、比价采购项目采用 “综合评分法”。 为使采购活动得到健康有序的发展，从维护采购人、报价人的根本利益出发，本次询价、比价高度关注性价比，采购人不向报价人承诺最低价中选，对未中选者不作任何解释说明。
1.询价、比价评审小组对报价人的文件进行资格及符合性审查。
依据询价、比价文件的规定，对报价文件中的资格证明、报价文件的有效性、完整性和对询价、比价文件的响应程度进行审查，以确定是否对询价、比价文件作出实质性的响应。对于未响应询价、比价采购文件的报价人，将不再进行技术部分评分。
依据采购文件的规定，在对报价文件详细评估之前，评审小组将依据询价、比价采购文件对报价文件进行资格审查, 以确定其是否具备报价资格。如果报价人不具备报价资格，不满足采购文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全的, 其报价将被拒绝。
依据本采购文件的规定，评审小组还将从报价文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否符合对采购文件的实质性要求作出响应。实质性偏离是指：（a）实质性影响本采购文件的范围、质量和履行；（b）实质性违背采购文件，限制了采购人的权利和中选报价人的义务。
凡有下列情况之一者，报价文件也将被视为未实质性响应采购文件要求，视为无效报价。
（1）报价文件未按规定进行密封、标记、装订的；
（2)未按规定由报价人的法定代表人或其授权代表签字，或未加盖报价人公章的；或签字人未经法定代表人有效授权委托的；
（3)报价有效期不满足采购文件要求的；
（4)报价内容与采购内容及要求有重大偏离或保留的；
（5)报价人未按规定进行分项报价；
（6)一个报价人不止报一个价的；
（7)报价文件组成不符合采购文件要求的；
（8)报价文件中提供虚假或失实资料的；
（9)报价文件中承诺的质保期未能满足采购文件要求的；

（10)报价文件中承诺的交货期未能满足采购文件要求的；
（11) 报价文件中承诺的付款方式未能满足采购文件要求的；
（12) 采购文件中规定的其它实质性条款。
评审小组决定报价的响应性只根据报价文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。
 2、对通过资格性审查和符合性审查的报价人进行综合评分法进行打分排名。
	内容
	分值
	评分因素分项
	评分标准

	报价部分
	50分
	价格
	   对满足采购文件要求的报价人，以有效报价的最低报价为评审基准价，其他报价人的价格分统一按照下列公式计算：

价格得分=（评审基准价/报价）×50；

结果四舍五入，小数点后保留两位

	商务部分
	15分
	报价产品制造商的实力评价（5分）
	根据报价产品制造商的企业综合实力、生产能力、人数、厂房面积、设备生产线及配套场所等进行评估。优秀得5分，良好得3分，一般得1分，资料不全着不得分。

	
	
	报价产品销售业绩的评价（5分）
	    根据报价同类产品在中国境内的销售业绩进行评价，其中：
    国内制药企业正在使用报价人生产的同类设备，每有一项业绩（合同额不低于50万元）得1分，满分5分；提供合同原件或复印件盖章予以证明，否则不得分。


	
	
	对采购文件商务条款的响应程度
（2分）
	    响应全面，全部符合，得2分；响应不全面或有不符合的情况适当减分，最低分为0分。

	
	
	售后维修（3分）
	    根据采购文件要求和报价技术响应情况，在满足采购文件要求的质量保证期（保修期）前提下，对报价人提供的售后服务方案和措施、售后服务机构进行评价，其中：
    售后服务方案和措施完整、具体，售后服务机构完全满足采购文件要求的得2-3分
    提供了售后服务方案和措施但不具体，售后服务机构基本满足采购文件要求的得1-2分
未提供售后服务方案和措施，没有售后服务机构的得0分

	技术部分
	35分
	设备技术性能符合性（20分）
	    报价设备的工艺、结构、性能、质量及零部件，设备的外观、环保性，设备使用的材质、规格及控制系统元器件等与采购文件要求的符合性，

优秀得15-20分；良好得8-15分；一般得0-7分。

	
	
	安装位置与采购人现场符合性（4分）
	    报价人对拟报价产品安装要求提供安装位置示意图（要求有详细的密封节点图），能按照采购人提供的位置图做出安装示意图且合理可行的得4分，否则不得分。

	
	
	供货周期（6分）
	    按采购文件要求供货周期；提前一周，得3分，提前两周及以上者的得6分。

	
	
	密封（5分）
	提供安全可行的密封方案，满足要求得4-5分；基本满足得1-3分；不满足得0分。


    报价人总得分=报价得分+商务部分得分+技术部分得分，评审小组按报价人总得分由高到低进行排序推荐中标候选人。
十一、合同的签订
1.在签订合同之前，采购人若发现中选报价人所提供的货物质量（性能）不符合采购要求，或提供虚假材料而中选等原因，可以拒绝与中选报价人签订合同，并对其追究责任。

2.中选报价人应在收到《中选通知书》后3日内与采购人签署合同。中选报价人无合理理由不得拒签合同。 

3.采购文件、采购文件的修改文件、中选报价人的报价文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订《合同》的组成部分，并与《合同》一并作为本采购文件所列采购项目的互补性法律文件，与《合同》具有同等法律效力。
4.中选报价人因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以按照评审小组提出的本次询价、比价项目评价顺序名单排序依次确定其他中选候选人为中选报价人，也可以重新组织采购。
中农威特生物科技股份有限公司
2020年4月23日
附件：
报价文件格式
本附件所有格式仅供制作报价文件时参考，报价人应根据行业特点，结合本次采购货物的规格及技术参数要求，对有关表格进行补充或修改，但不得对实质性文件的相关条款作出变动。
附表1

中农威特生物医药基地项目

“一期北区工程10#建筑脉动真空蒸汽灭菌柜采购项目”
报价文件
（请在此注明正本或副本）
            项目名称：                        
            报价人名称（公章）：                

            日期：                             

报价人代表（签字）：                

联系电话：                         
附表2

报价书
致：
根据贵方为 （项目名称）      项目报价邀请，本单位愿意参加报价。
签字代表：             （职务：         ）。
经正式授权并代表报价人     （报价人名称）      （地址：                  ）按采购文件要求提交报价文件正本壹份和副本贰份。
据此函，签字代表宣布同意如下：
1、报价人应对本工程所涉及所有项目的费用进行报价，包括：气化站设计、土建基础建设、技术协调、设备制造、保险、测试、第三方检测（含试验费）、包装、发运、运输、仓储、装卸、安装调试、获取行政审批、培训、售后等所有费用及税金。本工程所有费用为人民币              ，即             （中文表述）。
2、我方已详细审查全部采购文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件，将自行承担因对全部采购文件理解不正确或误解而产生的相应后果。
3、我方保证遵守采购文件的全部规定，保证所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。
4、我方将按采购文件的规定履行合同责任和义务。
5、本报价文件自拆封之日起报价有效期为：在60天内保持有效。
6、在正式签订合同之前，本采购文件连同贵方的《中选通知书》，将对贵我双方具有约束力。中选后若不履行采购文件的内容要求和各项承诺及义务的视为违约，其中选资格将被取消。
7、中选后若无法按约定条款履行义务和按标准执行，贵方有权取消我方中选资格。。
8、我方同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的报价或收到的任何报价。
报价人名称（全称并加公章）：                                     

电话：                              

传真：                    

报价人代表签字：          

日期：     年   月   日
附表3 

报价一览表
报价人名称：（全称并加公章）                                             货币单位：人民币
	序号
	所在房间编号
	名称及简要规格
	外形尺寸
	功率
	数量 (台)
	单价
	总价
	生产厂家

	1
	1-A08
	AT1.0m3不锈钢双扉脉动机动门真空灭菌器（1.0m3）
	1992×1306×1940
	2.85kw
	1
	
	
	

	2
	2-A07
	AT1.0m3不锈钢双扉脉动机动门真空灭菌器（1.0m3）
	1992×1306×1940
	2.85kw
	1
	
	
	

	3
	2-A12
	AT0.6m3不锈钢双扉脉动机动门真空灭菌器（0.6 m3）
	1462×1306×1940
	2.85kw
	1
	
	
	

	报价总价
	（大写）       ，即   （小写）      


报价人代表签字：                                      时间：     年   月  日
附表4

配件清单报价表
报价人名称（全称并加盖公章）：                       货币单位：人民币
	序号
	名称
	规格
	品牌
	单价

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


报价人代表签字：                         

附表5

货物说明一览表
（按每品目号货物分别填写）
报价人名称（全称并加公章）：                                
 
	品目号
	
	货物名称
	
	型号规格
	
	数 量
	

	详细性能说明



报价人代表签字：                           时间：     年   月  日
附表6

供货范围表
（请各报价人根据采购文件要求及行业情况自行制作）
报价人名称（全称并加盖公章）：                        
报价人代表签字：                                  

日期：         年          月          日
附表7

商务偏离表
报价人名称（全称并加盖公章）：                                

	品目号
	货物名称
	规格条目号
	采购文件要求
	报价响应
	偏离说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


报价人代表签字：                

时间：     年   月  日
注：报价人提交的报价文件中与采购文件的技术、商务部分的要求有不同时，应逐条例在偏离表中，否则将认为报价人接受采购文件的要求。
附表8
技术参数偏离表
报价人名称（全称并加盖公章）：                                

	品目号
	货物名称
	规格条目号
	采购文件要求
	报价响应
	偏离说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


报价人代表签字：                

时间：     年   月  日
注：报价人提交的报价文件中与采购文件的技术、商务部分的要求有不同时，应逐条例在偏离表中，否则将认为报价人接受采购文件的要求。
附表9

报价人资格证明文件
附表9-1

关于资格的声明函
致：中农威特生物科技股份有限公司
关于贵方      年    月     日（项目名称）报价邀请，本签字人愿意参加报价，提供采购文件中规定的              （货物名称），并证明提交的下列文件和所要求的说明是真实和准确无误的。
1.本签字人确认资格文件中说明以及采购文件中所提交的文件和材料是真实的、准确的。
2.我方的资格声明正本一份，副本柒份，随报价文件一同递交。
3.本报价人对可能要求的进一步的资格资料表示理解和同意，并同意按贵方要求提供任何有关资料。
报价人名称（全称并加盖公章）：                        
报价人代表签字：                                  

日期：         年          月          日
附表9-2

报价人的资格声明
1．报价人概况：                                
    Ａ．报价人名称：                                       

Ｂ．注册地址：                                             

传真：           电话：           邮编：                

Ｃ．成立或注册日期：                      

    Ｄ．法人代表：                   （姓名、职务）
    实收资本：                    

    其中国家资本：              法人资本：           

    个人资本：              外商资本：           
    Ｅ．最近资产负债表（到     年     月      日为止）。
    (1)固定资产合计:                   

(2)流动资产合计:                   
  (3)长期负债合计:                   
  (4)流动负债合计:                   
  Ｆ．最近损失表（到     年     月      日为止）。
(1)本年（期）利润总额累计：            

(2)本年（期）净利润累计：              
2．我方在此声明，我方具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格报价人资格且我方的报价保证金将不予退还。
（1）具有独立承担民事责任的能力； 

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 

（5）近三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 
3．最近三年报价货物在国内主要用户的名称和地址：
	用户名称和地址
	销售货物名称、规格
	数量
	交货日期
	运行状况

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


报价人名称（全称并加盖公章）：                        
报价人代表签字：                                  

日期：         年          月          日
附表9-3

法定代表人授权书
 致：中农威特生物科技股份有限公司
               （报价人全称）法定代表人             授权              为本公司的合法代理人，参加贵方组织的                         项目的采购活动，全权代表本公司处理采购活动的一切事宜和签署一切文件，本公司均予以认可并对此此责任。被授人无权转委托。特此委托。
本授权书自出具之日起生效。
法定代表人：                   性别：     份证号：                

单位：                         部门：           职务：              

详细通讯地址：                 电话：         邮政编码：          
附：被授权报价人代表身份证复印件
             授权方：
             报价人（全称并加盖公章）：              

             法定代表人签字：                        

             日期：                                  

被授权方：                              

             报价人代表签字：                        

             日期：                                  

附表10

报价人应仔细说明售后服务保证内容，出现故障响应时间及售后服务人员情况，并填写下表。
售后服务承诺
	厂商（电话、地址、联系人）

	现行售后服务的主要内容：（可附宣传材料）


	报价人（电话、地址、联系人）

	现行售后服务的主要内容：（可附宣传材料）


	售后服务人员简历：（姓名、性别、年龄、身份证号、学历、专业、联系电话及相关项目的售后服务工作经历）


特此承诺！
承诺方授权代表签字： 
职务：      
承诺方名称（公章）：            

                      日期：    年   月    日
附表11

甲方：中农威特生物科技股份有限公司
乙方：                           
甲、乙双方经充分友好协商，就中农威特生物医药基地项目一期北区工程10#建筑脉动真空蒸汽灭菌柜采购事宜订立本合同，以便共同遵守。
（一）合同价格
规格、数量
	序号
	所在房间编号
	名称及简要规格
	外形尺寸
	功率
	台数 (台)
	备注

	1
	1-A08
	AT1.0m3不锈钢双扉脉动机动门真空灭菌器（1.0m3）
	1992×1306×1940
	2.85kw
	1
	10#建筑一层

	2
	2-A07
	AT1.0m3不锈钢双扉脉动机动门真空灭菌器（1.0m3）
	1992×1306×1940
	2.85kw
	1
	10#建筑二层

	3
	2-A12
	AT0.6m3不锈钢双扉脉动机动门真空灭菌器（0.6 m3）
	1462×1306×1940
	2.85kw
	1
	10#建筑二层

	总计
	3台


1、合同总价为人民币（大写）                。合同总价包括3台脉动真空蒸汽灭菌柜及其附件和包装、运输、装卸、搬运、安装、调试、验证和GMP文件等所有费用。
2、脉动真空蒸汽灭菌柜制造由乙方独立完成，不允许委托第三方制造。
（二）付款方式
1、甲乙双方签订合同，双方签字盖章合同生效。
2、合同生效后，10个工作日内预付合同价款的30%。
3、设备制造完成，运抵甲方安装现场,就位、办理安装告知书后，付合同款的30%。
4、完成安装、调试、验证（所有文件资料齐全）、第三方验收及人员培训后且乙方开具全额发票后，10个工作日内付合同价款的35%。
5、余款5%作为质保金，24个月质保期到后10个工作日内付清。
（三）供货期
合同生效到设备运抵采购人安装现场就位共**日历天。
甲方现场具备安装调试条件时通知乙方，乙方接到通知后**天内完成安装、调试和验证等。
（四）交货、包装与验收
1、交货地点：中农威特生物医药基地项目部施工现场（甘肃省兰州市兰州高新区榆中园区大柳树社）。
2、乙方自行负责包装、运输、装卸和搬运、安装、调试、验证等。
3、包装应符合国家标准，以保证设备在运输过程中不受到损伤，由于包装不当造成设备在运输过程中发生任何损伤和丢失，由乙方负责。
4、所有货物由乙方负责送至甲方指定地点，乙方负责运输、卸车、搬运等。
5、到达现场，甲乙双方均须在场并确认包装的完好性后，由甲方验货。乙方应按甲方安排的时间派人到现场，对材料进行清点验收，并签字确认。若发现与装箱单不符，则由乙方负责。如乙方不能按时到达，甲方有权开箱检验并对缺件损坏作出记录，乙方应认可并负责解决。
6、如不能通过验收，乙方应接受退货。退货后7日内退还甲方所有款项。
（五）产品质量保证与售后服务
1、乙方应按法律、行政法规或国家关于质量保修的有关规定，对交甲方使用的设备在质量保修期内承担质量保修责任。
2、保修范围：本次采购的所有柜体、密封圈、密封及其它辅件等。
3、质保期自通过验收并正常运行30天之日起为2年，在质保期内乙方提供免费保修、维修服务。在质保期以内，甲方不承担因保修、维修发生的一切费用。
4、服务响应: 乙方售后服务人员要12小时响应甲方的服务信息，对一般情况及由操作失误引起的故障及时分析、判断并提出解决方案，指导用户进行简单的维修，在最短的时间内恢复设备正常运行。甲方不能解决的，乙方维修人员须在应在12小时内抵达现场，并在24小时内排除故障。需要更换较重的部件或较重要的部件、器件时，修复时间一般不得超过72小时。
在质保期内，如出现质量问题，无法满足生产要求时，乙方负全责。甲方要求乙方到甲方现场整改时，乙方应无条件满足要求，在接到甲方现场整改的通知后3个日历天内，到达甲方现场进行整改，直至完全满足生产要求。由此产生的所有费用由乙方承担。
乙方对质保期内出现的故障不能及时维修时，甲方可自行组织维修，维修发生的费用从质保金中支付。
质保期满后，如出现因乙方设计、制造或安装等引起的质量问题，乙方负责无偿维修。若因乙方不及时维修而给采购人造成损失，甲方保留索赔的权利。
5、乙方承诺以优惠价长期提供各种易耗品和零配件。
（六）保证
1、卖方保证其具有完全的能力履行本合同项下的全部义务。
2、卖方保证其所提供的合同材料及对合同的履行符合所有应适用的法律、行政法规、地 方性法规、自治条例和单行条例、规章及其他规范性文件的强制性规定。
3、卖方保证其对合同材料的销售不损害任何第三方的合法权益和社会公众利益。任何第三方不会因卖方原因而基于所有权、抵押权、留置权或其他任何权利或事由对合同材料主张权利。
4、卖方保证合同材料符合合同约定的规格、质量标准，并且全新、完整，能够安全使用，除非专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定。
5、卖方保证，卖方所提供的技术资料完整、清晰、准确，符合合同约定并且能够满足买方使用合同材料的需要。
6、卖方保证，在合同材料使用寿命期内，如果卖方发现合同材料存在足以危及人身、财产安全的缺陷，卖方将及时通知买方并及时采取修补、更换等措施消除缺陷。
（七）违约责任
乙方不能按期交货，除不可抗力因素以外，乙方应向甲方支付延期违约金，每日按合同总价的0.5%计算。延期违约金从合同金额中扣除。
（八）合同的解除与变更
1、当合同一方要求变更或解除合同时，在新协议未达成前，原合同仍然有效。要求变更的一方应及时通知对方，对方在接到通知15日内给予答复，逾期未答复则视为已同意。
2、有下述情形之一，当事人可发出书面通知全部或部分地解除合同，合同自通知到达对方时全部或部分地解除：
（1）合同一方当事人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；
（2）合同一方当事人需支付的违约金已达合同约定的最高限额；
（3）合同材料未能达到质量标准，或在合同约定了最低质量标准时，不能达到最低质量标准；
（4）合同一方当事人出现破产、清算、资不抵债、成为失信被执行人等可能丧失履约能力 的情形，且未能提供令对方满意的履约保证金；
（5）因不可抗力不能实现合同目的。
3、如乙方要求变更或解除合同，所造成的损失由乙方负责。
（九）合同纠纷的解决
1、甲乙双方若发生合同纠纷，对合同及合同所属文件表述有歧义时，按下述解释顺序，排序靠后的文件服从靠前文件，当合同及合同所属文件中存在未涉及到的事项，应本着互谅互让、互相尊重、和平友好的原则协商解决。
合同文件及其解释顺序：
（1）合同书
（2）中标通知书
（3）采购文件、答疑文件及经过甲方签字确认的图纸
（4）标准、规范及有关技术文件
（5）报价文件及其附件
2、本合同履约地为兰州市，若双方不能通过协商达成协议，可依据《中华人民共和国民事诉讼法》和《中华人民共和国合同法》的有关规定，向兰州市仲裁机构申请仲裁或提起诉讼。
（九）免责条款
本合同因不可抗力而无法履行时，双方按国家有关法律规定处理。
（十）其他约定事项
本合同未尽事宜，可由甲乙双方商定，并签署书面补充协议。
本合同一式捌份，双方各执肆份；具有同等法律效力。
	甲方
单位名称：中农威特生物科技股份有限公司(公章）
单位地址：甘肃省兰州市城关区盐场堡徐家坪1号
收货地址：中农威特生物医药基地项目部施工现场
（甘肃省兰州市兰州高新区榆中园区大柳树社）
法人代表：
委托代理人：
项目联系人： 
电话：
传真：
邮箱：
开户银行：农行兰州市盐场路支行
账号：27-011301040002999
纳税人识别号：91620000750913132H

签约日期：      年   月   日
	乙方
单位名称： （公章）
单位地址： 
法人代表：
委托代理人：
项目联系人： 
电话：
传真：
邮箱：
开户银行： 
账号：
纳税人识别号：
签约日期：      年   月   日


 1 / 34
 3 / 34

