
中农威特生物科技股份有限公司55#、60#建筑生物安全综合性能检测服务询价比价采购公告
根据《中农威特生物科技股份有限公司采购管理办法》的规定，拟对公司55#、60#建筑生物安全综合性能检测服务进行询价比价项目采购，欢迎有资质的单位参与报价。
一、采购单位：中农威特生物科技股份有限公司
二、组织部门：中农威特生物科技股份有限公司采购部
三、项目名称：中农威特生物科技股份有限公司55#、60#建筑生物安全综合性能检测服务
四、采购文件编号：ZNWT-CGB-2020-024
五、采购要求及主要参数
详见《中农威特生物科技股份有限公司55#、60#建筑生物安全综合性能检测服务询价比价采购文件》。
六、发布文件公告网站及获取采购文件的方式和时间
公告发布在中农威特生物科技股份有限公司网站，发布时间为2020年6月11日- 2020年6月17日。 
发放方式：免费发放
七、递交报价文件截止时间

2020年6月18日11:00之前,逾期不予受理。
递交地点: 兰州市城关区盐场堡徐家坪1号
接收人：谢 毅  电话：13619366703
八、询价比价时间及地点 ：2020年6月19日上午10:00兰州兽医研究所综合楼二楼会议室
九、任何供应商、单位或者个人对该采购文件有异议的，可在发布采购文件公告截止时间前2天，将书面意见反馈给采购人。
十、询价比价时供应商应到场，随身携带身份证原件和委托书，以便监督人员查验。
十一、本询价比价采购公告及询价比价采购文件中的“采购单位”及“采购人”系同一主体，“报价单位”及“供应商”系同一主体。
中农威特生物科技股份有限公司
2020年6月11日星期四
中农威特生物科技股份有限公司55#、60#建筑生物安全综合性能检测服务询价比价采购文件
采购编号：ZNWT-CGB-2020-024
根据《中农威特生物科技股份有限公司采购管理办法》的规定，拟对公司55#、60#建筑生物安全综合性能检测服务进行询价比价项目采购，欢迎有资质的单位参与报价。
一、采购单位：中农威特生物科技股份有限公司
二、采购项目：中农威特生物科技股份有限公司55#、60#建筑生物安全综合性能检测服务采购项目。
三、询价比价时间：2020年6月19日上午10:00
四、询价比价地点：兰州兽医研究所综合楼二楼会议室
五、采购内容
本采购项目为中农威特生物科技股份有限公司55#、60#建筑生物安全综合性能检测服务。
（一）二车间（60#建筑）生物安全综合性能检测

1.60#建筑区域 
（1）检测范围 
A．一层车间区域：JK-A1系统、JK-A2系统、JK-A2-A系统、JK-A2-B系统、JK-A2-C系统、JK-A2-D系统、JK-A3-A系统、JK-A3-B系统、JK-A4系统、JK-A5系统、JK-A6系统、JK-A112系统（温室）、JK-A211系统（温室）。
B．二层车间区域：JK-B3系统、JK-B4系统。
C．地下一层区域：JK-C2系统、K-C1系统（活毒废水处理）。
以上区域共计17套系统，其中正压区域包括JK-A1、JK-A3-A、JK-A3-B、JK-A5、JK-A6、JK-B3、JK-B4、JK-C2；负压区域包括JK-A2、JK-A2-A、JK-A2-B、JK-A2-C、JK-A2-D、JK-A4、K-C1；JK-A112 、JK-A211温室A112、A211分别设置为独立自循环净化空调系统。
以上区域共包括高效送风口254个，局部百级（包括设备百级）25平方米，回/排风高效过滤单元94套、系统排风过滤单元（BIBO）7套、生物安全柜5台。

2.UPS电源验证
  6台UPS电源。
	编号
	承担系统/设备
	容量(KVA)

	1#
	JK-A2、JK-A2-D系统送、排风机；空调自控系统
	100

	2#
	JK-A2-A、JK-A2-B、JK-A2-C系统送、排风机
	120

	3#
	JK-A4系统送、排风机
	100

	4#
	工艺设备控制系统、中控室
	60

	5#
	地下一层、一层、二层应急照明系统
	20

	6#
	K-C1系统送、排风机
	30


（2）检测项目
60#建筑检测及系统可靠性验证项目。
截面风速（百级）、换气次数、静压差、含尘浓度、沉降菌浓度、噪声、照度、温度、相对湿度、围护结构气密性、正常运行条件下设备不同工况转换时系统安全性验证、备用电源可靠性验证、压差报警系统可靠性验证、送/排风系统连锁可靠性验证、备用送/排风系统自动切换可靠性验证、高效过滤器检漏、高效过滤单元箱体气密性、生物安全柜性能检测。
（3）评价依据
包括但不限于以下规范：
GB50591-2010《洁净室施工及验收规范》
兽药生产质量管理规范（2002）
兽用疫苗生产企业生物安全三级防护标准

RB/T 199-2015《实验室设备生物安全性能评价技术规范》
YY0569-2011《Ⅱ级生物安全柜》
（二）ABSL-3实验室（55#建筑）综合性能检测

1.ABSL-3实验室（55#建筑）区域
A．工程范围包括：
一层实验室区域：JK-C2~JK-C10（各核心工作间及相邻缓冲间）、JK-C1（洁净辅助用房）
以上区域共计10套系统，共设BSL-3核心工作间9间，ABSL-3核心工作间8间，洁净辅助用房高效送风口47个。
BSL-3核心工作间（C17、C21、C25、C29、C33、C37、C41、C45）内各设置1台ⅡA2型生物安全柜（上海力申），共计8台。
ABSL-3核心工作间（C23、C39）内各设置1台IVC隔离笼具，共计2台。
ABSL-3核心工作间（C43）内设置1台手套箱式隔离器，共计1台。
各核心工作间均采用1套排风高效过滤装置，可在原位进行效率法检漏，共计17套。
B． UPS电源验证
实验室设有2套UPS不间断电源。

2.检测项目
ABSL-3实验室检测及系统可靠性验证项目
换气次数、静压差、含尘浓度、噪声、照度、温度、相对湿度、围护结构气密性、正常运行条件下设备不同工况转换时系统安全性验证、备用电源可靠性验证、压差报警系统可靠性验证、送/排风系统连锁可靠性验证、备用送/排风系统自动切换可靠性验证、高效过滤器检漏、安全柜综合性能、IVC综合性能、手套箱式隔离器综合性能。
3.评价依据
包括但不限于以下规范：
GB 50346-2011《生物安全实验室建筑技术规范》
RB/T 199-2015《实验室设备生物安全性能评价技术规范》
YY0569-2011《Ⅱ级生物安全柜》
（三）以上两个建筑检测内容所有费用，包含人员差旅费、食宿、交通等一切费用。

六、报价须知 
（一）商务部分 
1.资格要求
本次采购采用资格后审方式，供应商自行判断是否符合资格要求，并决定是否参加此次询价比价。供应商必须具备以下资质条件，不满足以下任一条件，视为资格审查不通过。
（1）《企业营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》或三证合一以及相应的资质证明文件复印件一套（复印件）
（2）提供法定代表人身份证（复印件）
（3）法定代表人授权函及被授权人身份证（复印件）
（4）不接受联合体应答方式，不允许任何形式的分包或转包
（5）供应商须通过CNAS或CMA认可（复印件加盖公章) 
（6）供应商认为觉得有必要提交的其他相关证明材料
以上条款（1）项为有效期内通过上年度年检或复审的证书，若法定代表人参加询价比价，须提供第（2）项，若法人授权人参加询价比价，须提供第（2）和第（3）项。
供应商所提供的证明文件，均须加盖单位公章。
2.报价文件编制及递交
（1）报价文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由供应商的法定代表人或其授权代表签字或盖个人印鉴。字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的文件视为无效。
（2）报价文件装订要求：正本1份，副本1份，正本与副本都必须用A4幅面纸张打印，应编制封面、目录、页码，必须用胶装（为永久性、无破坏不可拆分）装订成册，加盖骑缝章，封面须加盖公章，副本可用正本的复印件，但须加盖骑缝章并在封面加盖公章，在封面标明“正本”“副本”字样，正本与副本如有不一致，则以正本为准，并与报价文件正本一同密封。
（3）报价文件应根据采购文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整，如有遗漏，将被视为无效。
（4）报价文件应由供应商的法定代表人或经正式授权的供应商代表亲笔签字（如由后者签字，应提供“法定代表人授权书”并加盖公章）。
（5）报价使用货币为人民币。
（6）供应商应提交证明其拟提交成果符合采购文件要求的技术响应文件，该文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供成果主要技术指标的详细描述。
（7）为方便询价比价，供应商需将询价比价报价表装订在报价文件目录后第一页位置。
（8）供应商提供的所有资料应真实可信，一经查出有虚假信息，取消与采购人今后合作的资格。
（二）技术部分
1、具备生物安全实验室检测能力，能对生物安全实验室综合性能有效评价，出局有效合格的检测报告。

2、具备兽药GMP厂房检测能力，并能出具有效合格的检测报告。

3、具备生物安全三级防护标准车间检测能力，能对生物安全三级防护标准车间综合性能做出有效评价，并能出具有效合格的检测报告。
（三）报价部分
供应商的报价，是供应商响应询价比价项目要求的全部工作内容的价格体现，包括供应商完成本报价所需一切费用等。
（四）报价文件的密封和递交
1.供应商应将采购文件正本和副本分别用信封密封，并标明供应商名称、采购项目名称及“正本”或“副本”字样。每一信封密封处注明“于2020年6月19日上午10:00（北京时间）之前（指报价邀请中规定的报价截止日期及时间）不准启封”的字样，在开口处贴上密封条，并在密封条上加盖骑缝公章，报价文件未完整密封（以不导致实质性泄密、替换为原则）将导致报价被拒绝。
2. 2020年6月18日上午11:00之前送达或邮寄至兰州兽医研究所综合楼112室，逾期拒绝接收。
七、评审办法
本次采购项目采用 “综合评分法”。 为得到健康有序的发展，从维护采购人和供应商的根本利益出发，询价比价高度关注性价比，采购方不向供应商承诺价格低价者为确定供应商，对供应商不作任何解释说明。具体评分分值如下：
1．报价部分（50分）
	报价得分
	（1）采用有效报价的平均价为评审基准价。
（2）报价的偏差率计算方法：

               |报价-评审基准价|

偏差率=-------------------------×100%

                评审基准价

（3）扣分分值：报价等于评审基准价时，得50分，高于评审基准价的一个百分点扣2分，低于评审基准价一个百分点扣1分。
（4）报价得分=50-扣分分值。
	50分


2．商务部分（30分）
	业绩
	根据供应商在2013年6月1日（含2013年6月1日）至今中国境内的服务业绩，其中：
与采购人同类型项目（高等级生物安全实验室或三级防护标准车间综合性能检测）业绩：有委托合同和检测报告，提供委托合同和检测报告者，每1项（委托合同和检测报告同时提供）得4分，累计不超过20分。

依据供应商提供的委托合同和检测报告评分，有委托合同和检测报告者得分；只提供报告或委托合同其中之一者不得分。（以上复印件均需加盖公章）
	20分

	售后服务
	售后服务完善、有服务安排、承诺能及时提供相关服务、报告和相关检测实施方案，优秀得4-6分；一般得1-3分，没有不得分。
	6分

	服务期限
	服务期限满足采购要求得2分，不满足得0分。
	2分

	付款方式
	付款方式满足采购要求得2分，不满足得0分。
	2分


3．技术部分（20分）
	技术指标
	综合性能检测方案设计总体合理详细且能专业、快速完成检测并出具报告的得16-20分；验证实施组织总体设计基本合理的得8-15分；验证实施组织总体设计不合理的得0-7分。
	20分


    若有效供应商不足三家时，不再适用本评分办法，由评审小组与供应商进行现场谈判以确定入围供应商和采购单价。
八、合同的签订、付款
（一）中选供应商应在接通知后2日历天内与采购人签署合同，中选供应商无合理理由不得拒签合同。 
（二）采购文件、采购文件的修改文件、中选供应商的报价文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订相关合同的组成部分，并与该合同一并作为本采购文件的互补性法律文件，与该合同具有同等法律效力。
（三）中选供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以按照评审小组提出的本次询价比价项目评价顺序名单排序，依次确定其他中选候选人为中选供应商，也可以重新组织采购。
九、服务期限：签定合同45个日历天内。
十、付款方式：采购合同经双方签字盖章后生效后10日内支付30%的预付款；所有服务结束，开具合同金额全额发票后一次性付清。
中农威特生物科技股份有限公司
2020年6月11日
附件：
报价文件格式
本附件所有格式仅供制作报价文件时参考，供应商应根据行业特点，结合本次采购技术参数要求，对有关表格进行补充或修改，但不得对实质性文件的相关条款进行修改。
附表1
中农威特生物科技股份有限公司55#、60#建筑生物安全综合性能检测服务采购项目
报价文件
（请在此注明正本或副本）
            项目名称：                        
            供应商名称（公章）：                
            日期：                             
供应商代表（签字）：                
联系电话：                         
附表2
询价比价报价表
供应商名称：
采购文件编号：
	报价
	大写：_________________________

小写：_________________________

	服务期限
	

	项目负责人
	

	备注
	


供应商全称（盖章）：                                       

法人代表或法人授权代表（签字）：                           
日期：          年       月       日
附表3
法人代表授权书(格式)
中农威特生物科技股份有限公司：
                       （供应商全称）法人代表              授权      （授权代表姓名）为授权代表，参加贵公司组织的                    项目（采购编号         ）采购活动，全权处理采购活动中的一切事宜。
法人代表签字：                          
法人代表身份证号：                          
供应商全称（公章）：                            
日期：           年     月      日
法人代表和被授权人身份证影印件：
附：
授权代表签字：                           
     授权代表身份证号：                       
     职务：                                   
详细通讯地址：                           
     邮政编码：                               
     传真：                                   
     电话：                                   
日期：        年    月    日
附表4
技术响应偏离表
项目编号：
采购项目名称：
	序号
	采购文件的技术条款
	报价文件的技术条款
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	

	9
	
	
	

	10
	
	
	


供应商全称（盖章）：                                       

法人代表或法人授权代表（签字）：                           
日期：          年       月       日
附表5
商务响应偏离表
项目编号：
采购项目名称：             

	序号
	采购文件的商务条款
	报价文件的商务条款
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	

	9
	
	
	

	10
	
	
	


供应商全称（盖章）：                                     

法人代表(或法人授权代表)签字：                          
日   期：         年   月   日
附表6
服务承诺书
供应商（盖章）
法定代表人（盖章） 
                              年  月  日

 1 / 19
PAGE  
 14 / 19

