中农威特生物科技股份有限公司生产部仪器设备采购公告

根据《中农威特生物科技股份有限公司采购管理办法》的规定，拟对公司生产部仪器设备项目进行询价比价采购，欢迎有资质的单位参与报价。

一、采购单位：中农威特生物科技股份有限公司

二、组织部门：中农威特生物科技股份有限公司采购部

三、项目名称：生产部仪器设备：

1. 高速管式离心机                4台

2. 水冷冻干机                    1台

3. 超低温冰箱                    1台

4. 高压细胞破碎仪（均质机）      1台

四、采购文件编号：ZNWT-CGB-2021-038

五、采购要求及主要参数

详见《中农威特生物科技股份有限公司生产部仪器设备询价比价采购文件》。

六、发布文件公告网站及获取采购文件的方式和时间

公告发布在中农威特生物科技股份有限公司网站，发布时间为2021年6月22日- 2021年7月1日。

发放方式：免费发放

七、递交报价文件截止时间

2021年7月1日16:30之前,逾期不予受理。

递交地点: 兰州市城关区盐场堡徐家坪1号

接收人：谢 毅  13619366703

技术咨询人：董文教 18109498033

八、询价比价时间及地点 ：2021年7月2日08:30中农威特生物科技股份有限公司采购部会议室（兰州兽医研究所图书馆西北侧库房2楼）

九、任何供应商、单位或者个人对该采购文件有异议的，可在发布采购文件公告截止时间前2天，将书面意见反馈给采购人。

十、因疫情期间，供应商不到场。未到场供应商需积极配合我公司相关的工作中需要的一切事宜。

十一、本询价比价采购公告及询价比价采购文件中的“采购单位”及“采购人”系同一主体，“报价单位”及“供应商”系同一主体。

中农威特生物科技股份有限公司

2021年6月22日

中农威特生物科技股份有限公司生产部仪器设备询价比价采购文件

采购编号：ZNWT-CGB-2021-038

根据《中农威特生物科技股份有限公司采购管理办法》的规定，拟对公司生产部仪器设备询价比价项目采购，欢迎有资质的单位参与报价。

一、采购单位：中农威特生物科技股份有限公司

二、采购项目：生产部仪器设备

三、询价比价时间：2021年7月2日08:30

四、询价比价地点：中农威特生物科技股份有限公司采购部会议室

五、采购内容

（一）包一： 高速管式离心机                4台

1.工艺要求

| 序号 | 具体要求 | 要求程度 |
| --- | --- | --- |
| 1、机械要求 |  |  |
| 1 | 设备转速与内腔FAT的验证应有可操作办法。 | 必需 |
| 2 | 对于转鼓的要求： 转鼓的桶体采用无缝316L材质钢管制作， 转鼓内、外表面进行镜面抛光、钝化， 内部Ra<1.6µm，外部Ra<1µm， 转鼓外部腔室有不锈钢冷却盘管（温升不能超过35℃），保证机身内腔温度在离心过程中始终控制在15℃以下。冷却盘管进液端加三通，用于接通压缩空气，排空冷却水。每个转鼓的顶端的螺纹应有相应的保护套。 | 必需 |
| 3 | 动力系统的要求： 1.应选用知名品牌电机、变频器（如西门子或ABB系列或同档次进口产品）。 2.传动皮带应选用进口材质（哈伯斯特），噪音低, 振动小。 3.主轴承应采用进口品牌（如SKF或同档次产品），核定转速至少能达15000rpm，精度高，使机器运转时减少噪音和振动。 4.提供动力系统关键配件的品牌及原产地证明。 | 必需 |
| 4 | 金属件之间要满焊，金属与非金属之间要打密封，聚四氟埋入螺栓后，应以热熔方式封闭，刮平，保障光洁度和密封性。主要焊缝平整无缺陷，主轴轴颈不得有伤痕、沟槽等缺陷。 | 必需 |
| 5 | 进料端设置三通隔膜阀，便于在线蒸汽灭菌。设备底部应配有废液导出管路，带阀门和快接口，304不锈钢材质。 | 必需 |
| 6 | 供应商应响应机体材质，非不锈钢部分应做防腐蚀处理，并且外包304不锈钢处理。 | 必需 |
| 7 | 包括转鼓在内的所有与物料接触的部位应使用316L不锈钢材质，若使用非金属，则非金属材质应不脱落颗粒，不与物料发生反应，符合药用要求并有材质证明。 | 必需 |
| 8 | 整机所使用的材料应耐腐蚀、耐氧化，供应商应提供设备消毒时所能承受的消毒剂种类。 | 必需 |
| 2、工艺技术要求 |  |  |
| 9 | 运行时转鼓底部润滑油不得进入离心溶液中且必须使用食品级润滑油，轴承采用高品质润滑油。 | 必需 |
| 10 | 机身可摇摆旋转，便于拆卸转鼓。转鼓应设有专门的辅助工具以便于转鼓的拆卸、安装，转鼓设计应便于卸料、清洁、在位消毒。每个转鼓应配有1台304不锈钢移动小车。 | 必需 |
| 11 | 离心机转鼓及物料管路应可以进行在位灭菌保压。 | 必需 |
| 12 | 进料口、出料口配置快接，进料口配置卫生隔膜阀。出料口设计减小气泡的产生。 | 必需 |
| 13 | 配置转鼓内壁衬布（PTFE），多种不同规格进料喷嘴、工具箱、食品级润滑油等。 | 必需 |
| 14 | 出料口配置取样阀。 | 必需 |
| 15 | 离心机启动时噪音≤90db。 | 必需 |
| 3、控制/系统要求 |  |  |
| 16 | 每台离心机都有单独的电控柜，通过电控柜的操作界面进行实时操作。 | 必需 |
| 17 | 具有PLC（西门子），触摸屏（西门子），可以实时显示每台离心机的设定转速，轴承和舱内温度。 | 必需 |
| 18 | 设备符合规定的紧急停止按钮。 | 必需 |
| 19 | 电机及传动系统整体用304不锈钢材质包裹密闭，有降噪装置，并有散热孔。 | 必需 |
| 4、安全要求 |  |  |
| 20 | 独立控制系统，有降温系统。 | 必需 |
| 21 | 有必要的安全装置保证操作人员在装卸转鼓时设备无法启动，如设有防护箱，箱门未锁死，离心机无法启动或转鼓连接处有保护套，转鼓未安装好设备无法启动。 | 必需 |
| 22 | 设备功能失调或者故障的情况下，必须有必要的保护措施保证设备和人处于安全状态。 | 必需 |
| 23 | 电气系统应符合相应的国家标准。 | 必需 |
| 5、其它 |  |  |
| 24 | 用户需求中提出的是基本技术要求，并未涵盖和限制设备制造商具有更高的设计与制造标准和更加完善的配置和功能。制造商应在满足本用户需求的前提下，提供其能够达到的更高标准和功能的高质量设备及其相关服务。 | 必需 |

2.功能要求：

| 序号 | 具体要求 | 要求程度 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 处理样品为蛋白沉淀悬液，含高浓度盐，进料温度为15℃~25℃。 | 必需 |
| 2 | 清洁剂：2%氢氧化钠、无菌水。 | 必需 |
| 3 | 通水量：不低于2500L/h。 | 必需 |
| 4 | 转鼓容积：不低于10L。 | 必需 |
| 5 | 转鼓内径：142mm。 | 必需 |
| 6 | 分离因数：15700。 | 必需 |
| 7 | 正常工作能达到14000r/min，控制精度±3%转速可实时监控。 | 必需 |
| 8 | 轴承升温应小于35℃。 | 必需 |
| 9 | 启动电流不得大于额定电流的2倍。 | 必需 |
| 10 | 转鼓应满足以下清洁、灭菌条件： 1.便于放在水槽内用纯化水进行冲洗。 2.内表面可以用酒精擦拭消毒，转鼓在安装状态下可以实现纯蒸汽热压灭菌。 | 必需 |
| 11 | 设备腔体内部设计应便于清洁。 | 必需 |
| 12 | 设备外观应做镜面抛光处理。 | 必需 |

3.文件要求：

| 序号 | 具体要求 | 要求程度 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 使用手册、维护保养手册、清洗清洁手册、验证方案：纸质版，Word电子版。 | 必需 |
| 2 | 设备PID图 | 期望 |
| 3 | 设备电路图，安装图纸。 | 必需 |
| 4 | 零配件明细及价格清单。 | 必需 |
| 5 | 易耗品清单。 | 必需 |
| 6 | 外购件清单、合格证、说明书等。 | 必需 |
| 7 | 自产关键部件的清单及合格证明。 | 必需 |
| 8 | 表面处理报告。 | 必需 |
| 9 | 转鼓材质证明。 | 必需 |
| 10 | 设计确认文件（DQ）。 | 必需 |
| 11 | 安装确认文件（IQ）。 | 必需 |
| 12 | 运行确认文件（OQ）。 | 必需 |
| 13 | 性能确认文件（PQ）（模板和指导）。 | 必需 |
| 14 | 工厂验收测试文件（FAT） | 必需 |
| 15 | 现场验收测试文件（SAT） | 必需 |

（二）包二：水冷冻干机                    1台

| 序号 | 具体要求 | 要求程度 |
| --- | --- | --- |
| 1.总体要求 |  |  |
| 1 | 设备便于清洁，整机在运行状态下无漏油现象。 | 必需 |
| 2 | 洁净区工作环境满足温度5-25℃，相对湿度15%-65%。普通操作区工作环境为室温。 | 必需 |
| 3 | 整机的设计制造符合“2010版GMP”或“2020兽药GMP”规范要求，外观要求美观大方、洁净光亮，焊缝要求抛光。 | 必需 |
| 2.工艺要求 |  |  |
| 4 | 适用范围：适用于2~20ml的西林瓶和配套托盘，以2ml管制西林瓶为例，最小装载量不低于4500瓶/箱。托盘规格大小及数量由供应商提供。 | 必需 |
| 5 | 安装方式：干燥箱、冷凝器、机组一体式安装。 | 必需 |
| 6 | 进出料方式：通过物料框装载物料，然后进行转运至冻干机箱门前，人工开箱门手动进料出料。 | 必需 |
| 7 | 工艺流程：灌装后药液产品在层流保护下进入冻干机→真空冷冻干燥（全程监控）→冻干结束→压塞→出料包装。 | 必需 |
| 8 | 工艺程序：搁板预冷、冷冻控制、冷凝器预冷、预抽真空、一次升华、压力升测试、解析干燥、压力升测试、复压压塞、出箱降温等步骤。各过程参数应能根据工艺要求进行设定并能保存。 | 必需 |
| 9 | 功能要求：CIP、干燥箱真空泄漏测试、制品冻干、压力升测试、全压塞、基于SCADA系统的数据采集、存储、输出及控制。 | 必需 |
| 10 | 电子批记录要求：可对生产过程中的关键数据，如温度、真空等进行记录和存储，并以报表和曲线两种形式呈现，这些历史数据可以通过批号来查询。 关键操作会被记录和储存，可以通过起止时间进行操作记录的查询。所有的报警均会被记录和存储，可以通过起止时间进行报警记录的查询。 | 必需 |
| 3.整机性能参数要求 |  |  |
| 11 | 板层空载温度范围：-55 ~ +80℃ | 必需 |
| 12 | 板层空载降温速率：+20 ~ -40℃≤60 min | 必需 |
| 13 | 板层空载升温速率：≥1℃/min | 必需 |
| 14 | 板层空载温度均匀性：≤±1℃（空载温度平衡时，取-40℃，0℃，40℃温度点，相同板层不同位置、各板层间温差±1℃内） | 必需 |
| 15 | 极限真空：≤1Pa（冷凝器＜-45℃，板层温度40℃） | 必需 |
| 16 | 导热油控制精度：≤±1℃ | 必需 |
| 17 | 空载抽空速率：1atm~10Pa≤30min(空载，系统干燥，冷凝器温度＜-45℃) | 必需 |
| 18 | 冷凝器空载极限温度：≤-75℃ | 必需 |
| 19 | 冷凝器空载制冷速率：+20℃~-40℃≤30min | 必需 |
| 20 | 冷凝器捕水能力：20Kg | 必需 |
| 4.参数及配置要求 |  |  |
|  | 干燥箱 |  |
| 21 | 干燥箱内部形状为长方形，内部无死角，转角均应制作为圆弧角，圆弧角应≥R50mm。 | 必需 |
| 22 | 干燥箱设计压力：常压。 | 必需 |
| 23 | 干燥箱底部应向排水方向倾斜，保证清洗水能完全排至一般区，排水管线上安装清洗水自动控制阀门，清洗水排水口安装有取样阀。 | 必需 |
| 24 | 干燥箱体及箱门保温应选用良好的隔热材料，隔热材料应符合环保要求，保温外壳应采用304不锈钢材质。 | 必需 |
| 25 | 干燥箱应设有观察窗，箱体观察窗应带有延时照明功能。 |  |
| 26 | 干燥箱需设计接口，接口至少安装以下部件： 板层升降液压缸、真空规管、压力变送器、进水阀、排水阀以及其他必要的部件。 | 必需 |
| 27 | 干燥箱设置一个1.5”卡箍接口的验证孔，验证孔的设计符合清洗要求。 | 必需 |
| 28 | 干燥箱具有检修大门，其位于洁净区内。 | 必需 |
| 29 | 箱门开启角度及方向应该满足车间布局及维修要求。 | 必需 |
|  | 板层 |  |
| 30 | 板层数量：4+1层，板层总有效面积大于1m2，具体以实际产能需求符合为准。 板层之间的有效距离：100mm。 | 必需 |
| 31 | 板层必须具有相应措施以保证板层在长期运动中不出现挤压、变形、倾斜、漏油现象。各板层并联循环，板层内部采用蛇形传热通道，以确保板层温度的均匀稳定性。 | 必需 |
| 32 | 板层平整度≤±0.5mm/m。 | 必需 |
| 33 | 板层粗糙度Ra≤0.4µm。 |  |
| 34 | 在板层边缘应设有防护栏等防止制品滑落的装置，以防止制品在进箱时超出板层边沿。防护装置应最大限度降低与制品的摩擦，并且不得有清洗死角。 | 必需 |
| 35 | 在板层上部设置有温度补偿板，其结构、强度设计合理，与板层尺寸相同，且温度补偿板易于清洗。 | 必需 |
| 36 | 干燥箱底部需设有支承件，在全压塞过程中对板层进行支撑，支撑件结构、强度设计合理，不变形，不影响CIP过程中清洗水排放。 | 必需 |
| 37 | 板层通过安装在干燥箱顶部的液压装置作用进行升降，可以实现动态清洗功能。板层的升降控可在洁净区内又可在控制室控制。 | 必需 |
| 38 | 干燥箱内的硅油管路和板层的连接采用带编网保护套的不锈钢软管，应确保无泄漏。 | 必需 |
| 39 | 板层硅油进、出口各设置久茂A级精度PT100温度探头，要求测量范围为-80°C~150°C，用于监测和控制板层硅油温度。 | 必需 |
|  | 冷凝器 |  |
| 40 | 冷凝器具体形状不限，安装空间要求适合。冷凝器结构上必须保证气流能够完全扩散到冷凝器盘管上，保证捕冰完全。 | 必需 |
| 41 | 冷凝器设计压力：常压。 | 必需 |
| 42 | 冷凝器保温应选用良好的隔热材料，隔热材料应符合环保要求，保温外壳应采用的304不锈钢材质。 | 必需 |
| 43 | 冷凝器应设有观察窗和延时照明灯，便于操作人员观察冻干过程中盘管结霜的情况。 | 必需 |
| 44 | 冷凝器需设计接口，接口至少安装以下部件： 蘑菇阀液压缸、压力变送器、进水阀、排水阀以及其他必要的部件。 | 必需 |
| 45 | 冷凝器内配置无缝不锈钢盘管，能耐受制冷剂超低温环境以及高压压力，长时间运行不泄露。 | 必需 |
| 46 | 采用水浸泡化霜，化霜喷球材质为304不锈钢，光洁度Ra≤0.6μm。 | 必需 |
| 47 | 每组盘管表面均设置有温度探头，安装位置可准确读取数据，并且可从冷凝器外抽出校正或更换。温度探头采用A级Pt-100铂电阻，测量范围为-80°C~+135°C。 | 必需 |
|  | 主阀 |  |
| 48 | 干燥箱与冷凝器之间采用蘑菇阀方式密封，其直径应不小于DN200。 | 必需 |
| 49 | 蘑菇阀阀板应采用316L不锈钢材质制造，表面光洁易清洗。 | 必需 |
| 50 | 蘑菇阀采用液压驱动，能通过液压系统减压阀进行调整，防止关闭压力过大。 | 必需 |
| 51 | 蘑菇阀的打开或关闭应具有反馈信号，能够真实了解其工作状态。 | 必需 |
| 52 | 冻干系统在自动模式运行时，蘑菇阀自动进行开/关动作，以实现压力升试验，确定冻干周期的终点； | 必需 |
|  | 制冷系统 |  |
| 53 | 制冷系统采用进口品牌比泽尔活塞机。 | 必需 |
| 54 | 制冷系统所用辅件均应采用知名品牌，保证性能可靠稳定，例如机械式膨胀阀、压力继电器、电磁阀、视液镜均采用丹佛斯品牌。 | 必需 |
| 55 | 使用环保型制冷剂：R404A | 必需 |
| 56 | 压缩机电机应具有多重保护功能，制冷系统应具有各项联锁保护功能。 | 必需 |
| 57 | 每台压缩机都有独立的制冷循环系统，通过热交换器和冷凝盘管，分别服务于板层和冷凝器。 | 必需 |
| 58 | 制冷压缩机具有合适的能量调节系统，确保全工况下正常运行。 | 必需 |
| 59 | 制冷压缩机采用外置油分离器设计，便于油分离器的维护检修。 | 必需 |
| 60 | 制冷系统采用机械式膨胀阀，品牌为丹佛斯，通径与制冷量相匹配。 | 必需 |
| 61 | 每个制冷压缩机应有独立的水冷凝器，水冷凝器管程内介质为循环冷却水。壳程内介质为制冷剂，壳程容积满足该制冷单元内制冷剂的收集。 | 必需 |
| 62 | 在膨胀阀前设置可视孔以观测制冷剂流量及是否含水，制冷剂主管设置阀门，用于维护时制冷剂收集。 | 必需 |
| 63 | 所有制冷管路必须采用适当的保温，保证设备正常运行。 | 必需 |
| 64 | 每台制冷压缩机的下方都应配置一个不锈钢的凝结水托盘，从而使压缩机上的凝冰融化后经托盘排走，托盘应设有排水口，方便托盘内的冷凝水排放。 | 必需 |
|  | 真空系统 |  |
| 65 | 极限真空≤1Pa（冷凝器＜-45℃，板层温度40℃）； 从大气压抽至10pa≤30min(空载，系统干燥，冷凝器温度＜-45℃)； 真空泄漏率≤5×10-3pa.m3/sec(空载，系统干燥，冷凝器温度＜-45℃，保压30分钟)。 | 必需 |
| 66 | 真空系统应采用进口品牌的真空泵，进口品牌的真空规管。 | 必需 |
| 67 | 真空系统小碟阀应具有反馈信号，可了解开关的状态。 | 必需 |
| 68 | 真空度控制采用掺气真空控制，同时具备抽空真空控制方式。使用掺气真空控制时，可利用无菌空气精确调节真空度。使用抽空真空控制方式时，可利用小蝶阀的通断精确调节真空度。 | 必需 |
| 69 | 真空系统需对箱体、真空管道进行真空度检测，准确测量实际真空度，并可在控制电脑或触摸屏上显示。真空系统选用爱德华品牌皮拉尼式真空规管对真空度进行检测。 | 必需 |
| 70 | 在真空泵进口处，另外安装有快速关断阀，在断电的情况下，此阀需快速自动关闭，从而保证在真空条件下，外界空气不能吸入系统中。 | 必需 |
|  | 循环系统 |  |
| 71 | 采用不锈钢管式加热器，连续PID控制，电加热器和制冷设备的能力要与硅油循环系统相匹配。 | 必需 |
| 72 | 循环系统至少包含以下部件： 进口品牌循环泵； 低粘度硅油； 阿法拉伐品牌板式换热器； 电加热、温度控制器、压力控制器各1个。 | 必需 |
| 73 | 制冷系统通过板式换热器对硅油循环系统降温。 | 必需 |
| 74 | 导热硅油采用低粘度硅油（25℃时，5CST），应具有使用温度范围宽，低温性能好，凝固点低，沸点高，比热高，热稳定性好，不吸收空气中的水份，无毒，无腐蚀，不挥发等特点；硅油耐受温度范围大于：-60至+135℃。 | 必需 |
| 75 | 设置硅油膨胀桶，排气方便，有空气除水过滤装置。 | 必需 |
| 76 | 硅油管路中应有压力表，并装有硅油压力报警与监控设施。 | 必需 |
|  | 进气系统 |  |
| 77 | 进气系统应安装0.22um的空气过滤器，空气过滤器应采用316L不锈钢材质，操作方便，便于更换。 | 必需 |
| 78 | 通过阀门控制引入定量的无菌空气、压缩空气到箱内，用于箱内压力控制及冻干结束后的破真空操作。 | 必需 |
| 79 | 进气系统配置微调掺气阀，可有效控制真空度。 | 必需 |
| 80 | 复压进气管道上预留氮气接口。 | 必需 |
|  | 液压系统 |  |
| 81 | 油箱14L，液压油应为46#抗磨液压油。 | 必需 |
| 82 | 压塞压力可以调节。 | 必需 |
| 83 | 液压系统中须安装压力继电器等安全防护装置，防止因故障造成设备损坏。 | 必需 |
| 84 | 压塞液压缸应具有防滑落装置，并能准确判断板层是否全部升起或是否全部落下。 | 必需 |
| 85 | CIP过程中，板层可自由升降，实现动态清洗。 | 必需 |
| 86 | 板层上升或下降可有效监控。 | 必需 |
|  | CIP系统 |  |
| 87 | 箱内设置适当数量的喷淋装置，保证箱内能被喷出的压力水流冲洗干净，清洗覆盖率（核黄素验证）应符合国际标准。 | 必需 |
| 88 | 管道材质应为316L不锈钢，全部采用自动焊接，内窥镜检查；应安装清洗化霜自动排空阀，防止箱内形成正压；干燥箱排水口应设置有过滤网。 | 必需 |
| 89 | 在线清洗程序可设定清洗时间、清洗次数等参数，根据设定参数完成板层、干燥箱、冷凝器的清洗。 |  |
| 90 | 操作方式：手动/自动。 | 必需 |
| 91 | 清洗操作控制应集成在控制系统内，CIP操作调用固定的清洗程序，用于自动清洗干燥箱、冷凝器及相关部件。清洗程序通过三级密码权限设置保护。 | 必需 |
| 92 | 根据工艺需要，清洗管道及结构设计必须考虑干燥箱和冷凝器分步清洗的情况。清洗管道的设计应满足3D要求，清洗覆盖率需符合要求，不得存在积水和死角。 | 必需 |
| 93 | 在线清洗需具有排水取样口。 | 必需 |
| 94 | 根据工艺需要，清洗水压力和流量需满足，如采购方不能满足清洗水压力和流量要求。供货方应提供对应的解决方案来满足要求。 | 必需 |
| 5.电气要求 |  |  |
| 95 | 动力电源输入AC380V±10%，3 相5线制，50Hz。 | 必需 |
| 96 | 低压控制线路可由多种电压构成（例如AC220、DC24V），不同电压需用不同颜色的电缆区分，电缆的颜色需符合IEC标准。 DC线路与AC线路应避免混在一起，线束整齐美观。 模拟量及仪表信号线应当屏蔽处理。 | 必需 |
| 97 | 所有电缆线首末段应当有标识，标识可由字母、数字组成，可耐油、耐潮湿，所有标识应与电气图纸一致。 | 必需 |
| 98 | 导线的规格应根据应用情况和载流量决定。所有的导线应为优质铜绞线，不允许采用铝导线。 | 必需 |
| 99 | 控制柜的所有仪表必须安装在易于观察的位置。 | 必需 |
| 100 | 电气柜应有防尘、防湿、散热措施。电气柜所有金属部位应该正确接地。 | 必需 |
| 101 | 控制系统及子系统应有独立的供电线路或模块，避免相互干扰。 | 必需 |
| 102 | 使用模拟装置的面板应具有独立的接地块与独立的导线连接到主接地点。 | 必需 |
| 103 | 所有电气连接处外部应有电气警示标识。设备高电压部位应有适当的保护措施，防止人员意外接触. | 必需 |
| 104 | 主要电气元件应首选OMRON、施耐德等国际品牌。包括压力传感器、接近开关、现场电机、各执行机构、电磁阀、传感器、显示仪表。各元器件标号清楚，设备厂商向用户提供电气元件操作说明书。 | 必需 |
| 6.控制要求 |  |  |
| 105 | 具有全自动程序运行操作的控制系统，并有手动或应急操作的控制系统。满足FDA 21CFR Part 11电子记录、电子签名的要求。 | 必需 |
| 106 | 冻干机控制系统由PLC、触摸屏和PC机等组成。可监视、控制和储存、打印数据。使用OMRON的PLC，能够与上位机有良好的通讯，现场的操作界面应采用OMRON触摸屏。 | 必需 |
| 107 | 冻干机控制方式采用PC机和PLC进行自动控制并配有手工操作方式。系统的设计应能够防止断电情况下数据和配置参数的丢失。 | 必需 |
| 108 | 可在PC机上创建、保存、调出、修改冻干配方，能储存各工艺数据和报警记录。 | 必需 |
| 109 | 冻干过程中，控制系统可根据用户设定的参数进行PID自动控制并记录相关数据。各显示仪表及检测元件应适用于冻干工作条件。 | 必需 |
| 110 | 在冻干运行中如出现异常应能及时报警或停机，显示报警日志。 | 必需 |
| 111 | 可进行判定冻干终点的压力升测试。 | 必需 |
| 112 | 程序运行过程中可对一些重要数据进行查询，可在硬盘中存储数据。运行过程中温度、压力、时间可进行图表显示。 | 必需 |
| 113 | 人机界面具有各种部件、阀门工作状态及温度、真空度参数显示。实时显示包括，实时显示系统内所有部件的状态；实时显示操作信息和故障报警信息；实时显示冻干工艺参数，显示实时和历史的工艺数据趋势，各个真空度、温度曲线由多种颜色显示，可选择显示和隐藏。 |  |
| 114 | 能实现对冻干、清洗的全自动操作，并能实现对工艺参数的设定及修改功能。 | 必需 |
| 115 | 应具有数据、曲线两种记录形式，硬盘可存储大量数据、曲线，并可根据批号随时查询。 | 必需 |
| 116 | 测量系统的单位应为国际单位。温度：摄氏度（℃）；真空：mbar；压力：MPa，其他请供方指明。 |  |
| 117 | 具有故障监测和水、电、气各种指标失常的报警功能。 | 必需 |
| 7.仪器仪表要求 |  |  |
| 118 | 温度探头导线绝缘层必须由特殊的洁净材料制成，确保不脱落任何影响制品质量的物质，并能经受128°C高温蒸汽灭菌，探头更换方便，不影响干燥箱密封性。 | 必需 |
| 119 | 设备上测量用仪器仪表（传感器）的联接件需使用公制单位。仪表、传感器的数量与精度必须满足设备操作与安全需要。 | 必需 |
| 120 | 供应商应提供设备上仪器仪表的清单，包括型号、品牌等。 | 必需 |
| 121 | 仪器仪表、传感器应选用国际知名品牌。 | 必需 |
| 122 | 冻干机必须包含但不局限于以下温度探头：冷凝器温度探头、硅油进出口温度探头。 | 必需 |
| 123 | 温度探头采用A级PT100铂电阻，要求测量范围不小于-80℃～150℃。 | 必需 |
| 8.外观及材质要求 |  |  |
| 124 | 任何与物料直接接触的金属部件必须采用316L不锈钢或其他FDA认可的材质，并提供相关材质证明。 | 必需 |
| 125 | 任何与物料直接接触的非金属部件材质要求为：无毒、化学稳定性高、无污染、无脱落，例如PTFE材质。 | 必需 |
| 126 | 洁净区内设备主框架采用304不锈钢制造，表面采用抛光处理，保证温湿环境下无脱落物或锈迹物。 | 必需 |
| 127 | 干燥箱内表面材质为316L不锈钢，表面平滑光洁无死角，内部所有表面及焊缝进行机械抛光处理，表面粗糙度Ra≤0.4μm。 | 必需 |
| 128 | 干燥箱箱门内表面材质为316L不锈钢，表面粗糙度Ra≤0.4um，外表面采用不锈钢304抛光处理。 | 必需 |
| 129 | 板层组件外表面材质为316L不锈钢，表面粗糙度Ra≤0.4μm。板层组件应易清洁。 | 必需 |
| 130 | 冷凝器内表面材质为304不锈钢，捕水盘管表面材质为304不锈钢，表面粗糙度Ra≤0.6um。 | 必需 |
| 131 | 循环系统管路材质为304不锈钢。 | 必需 |
| 132 | 真空系统管路材质为304不锈钢。 | 必需 |
| 133 | CIP系统管路材质为316L不锈钢，管路设计应确保无积水、无死角、无盲管。CIP喷头材质为316L不锈钢。 | 必需 |
| 134 | 垫圈，密封圈只能用制药级或食品级聚合材料，例如PTFE或EPDM等。 | 必需 |
| 135 | 机架采用优质碳钢型材焊接的构件，需经除锈、去污、喷漆、防腐处理。 | 必需 |
| 136 | 冻干机各工艺用水、气管道连接应用快接头，并用卫生级材料及密封垫密封。 | 必需 |
| 137 | 干燥箱、冷凝器以及箱门的外部需经防腐蚀处理，保温绝缘材料需用不锈钢材料包住，不得外漏。 | 必需 |
| 138 | 干燥箱、冷凝器须有观察窗，并配有照明光源。 | 必需 |
| 139 | 气动系统应安装气体过滤器以保证气动阀门的稳定性和有效开关。 | 必需 |
| 9.安全保护要求 |  |  |
| 140 | 应有电机过载、缺相保护功能。 | 必需 |
| 141 | 设备应安装声光报警装置，挤压、烫伤等危险部位应有警示标识，有可靠灵敏的安全保护装置。 | 必需 |
| 142 | 设备潜在危险源必须有标识标签，并做防护处理。 | 必需 |
| 143 | 设备必须设置急停开关，急停开关必须处于非常便于操作人员触及到的位置。 在激活急停开关时，必须能够立即停止相应的机械动作。 | 必需 |
| 144 | 功能报警：能够对超出工艺范围或安全范围的项目进行报警并可以采取相应措施包括自动调整，同时给出提示，如果自动调整不能纠正则自动停机。 例如： 真空保护：在升华时干燥箱内真空达到报警值设定值时，加热器自动关掉停止加热，但真空恢复到安全值时应自动恢复加热控制。 超油温保护：循环硅油温度过高时，系统应可自动关掉硅油加热器。 | 必需 |
| 145 | 故障报警 在设备出现故障时，必须具有声光报警，并在SCADA上显示故障原因和解决措施； 动力故障时设备能够立即停止，以保护操作人员、设备和产品； 当设备发生过载时，能有效停机。 | 必需 |
| 146 | 系统具有断电保护功能 在断电下所有的阀门关闭以保持过程的完整性。 配有UPS电源，可在紧急停电后给PLC及各类传感器提供电力，并维持20分钟以上。 | 必需 |
| 147 | 系统具有连锁控制，保证各功能操作在安全状态下执行，例如： 干燥箱门未锁紧，CIP程序不能运行。 干燥箱、冷凝器为真空或带压状态时，箱门不能打开。 冻干过程中相关阀门与CIP相关阀门不应同时打开。 | 必需 |
| 10.其它要求 |  |  |
| 148 | 用户需求中提出的是基本技术要求，并未涵盖和限制设备制造商具有更高的设计与制造标准和更加完善的配置和功能。制造商应在满足本用户需求的前提下，提供其能够达到的更高标准和功能的高质量设备及其相关服务。 | 必需 |

（三）包三：超低温冰箱                    1台

| 序号 | 具体要求 | 要求程度 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 微电脑控制，控温精度0.1℃ | 必需 |
| 2 | 显示：LED显示屏，可显示箱内温度，设定温度，环境温度，输入电压。能设定高低温报警和箱内温度，具有故障提示预警功能 | 必需 |
| 3 | 设定温度在-40～-86℃范围调节，箱内温度均匀度误差小于6℃ | 必需 |
| 4 | 多种故障报警（高低温报警、传感器报警、冷凝器散热差报警、环温超标报警、断电报警、开门报警）； 两种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警）； 开机延时保护可设定时间、显示面板密码锁功能防止误操作； | 必需 |
| 5 | 网络功能（选配），具有RS-232、RS-485数据接口，可与计算机连接，通过计算机显示、调节箱内温度，显示报警信息，监控设备是否正常 | 必需 |
| 6 | 具有远程报警功能，可连接报警器到其他房间实现报警功能 | 必需 |
| 7 | 配备万向脚轮，灵活，可移动、可锁定 | 必需 |
| 8 | “创新式”一体式门锁手把设计，可单手开关门 | 必需 |
| 9 | 内门手把：一体双料压铸成型，使用方便 | 必需 |
| 10 | 冷凝风机：高效节能冷凝风机两个，可根据环静温度实现智能开停，有效节能。环温高于20度时开启2个风机，环温高于12度低于20度时开启一个风机，环温低于12度时关闭所有风机 | 必需 |
| 11 | 超静音运行，整机运行噪音低于50db | 必需 |
| 12 | 密封性能：内外门五层密封结构，采用耐腐蚀的橡胶材料，抗菌性能优越，密封效果好，不易结霜 | 必需 |
| 13 | 材料：机器箱壳采用电锌板；内胆采用δ0.8材料全防腐特殊耐低温镀锌板，加厚VIP航空隔热真空保温材料+无氟发泡剂，保温效果好，VIP厚度达25mm | 必需 |
| 14 | 内门：四个，每个内门具有可靠密封条，单独密封。可独立分别存取物品，以减小箱内温度波动，并有效保证物品安全保存 | 必需 |
| 15 | 双锁结构设计,自带暗锁，同时可用挂锁，保证用户存储物品安全性，既安全又可靠 | 必需 |
| 16 | 测试孔暗管穿线设计，方便用户实验使用和监控箱内温度，告别后背凌乱传感线 | 必需 |
| 17 | 创新双级复叠碳氢制冷系统设计，选用HC制冷剂，含氟为0，绝对环保 | 必需 |
| 18 | 门开报警：通过稳定可靠的门开关，在没有关门的时候及时提醒用户，确保样本安全 | 必需 |
| 19 | 25℃环温时，降温速度≤7小时 | 必需 |
| 20 | 25℃环温时，国家第三方权威结构认证单日耗电量11.0KW/24h，同容积段世界第一 | 必需 |
| 21 | 门体平衡孔设计，彻底解决短时间内连续多次开门不用等待 | 必需 |
| 22 | 数据下载（标配）：可以通过过USB接口下载箱内设置、实时温度 | 必需 |
| 23 | 物联网（选配）：通过无线冷链模块，可实现多台冰箱迅速联网 | 必需 |
| 24 | 有效容积490L | 必需 |

（四）包四：高压细胞破碎仪（均质机）      1台

| 序号 | 具体要求 | 要求程度 |
| --- | --- | --- |
| 1、技术要求 |  |  |
| 1 | 处理产品：大肠杆菌，酵母菌等破碎，纳米脂质体，纳米微乳，纳米材料等样品制备 | 必需 |
| 2 | 产量：40升/小时 | 必需 |
| 3 | 最小单批处理量：60毫升 | 必需 |
| 4 | 均质级数：一级 | 必需 |
| 5 | 最大设计压力：2000bar | 必需 |
| 6 | 最大工作压力：1500bar | 必需 |
| 7 | 变频流量控制系统：配变频器，可调节流速 | 必需 |
| 8 | 压力表：高精度压力传感器+显示面板 | 必需 |
| 9 | 残留量：零残留（内置排气阀可完全排空） | 必需 |
| 10 | 动力源：需要380V家用电源 | 必需 |
| 11 | 冷却系统：配备内置冷却系统，在破碎点冷却样品，同时配备低温冷却水循环机一台 | 必需 |
| 12 | 动力系统采用曲轴连杆结构，曲轴和活塞采用轴瓦闭合连接，可保证设备长时间高压下稳定运行 | 必需 |
| 13 | 动力系统润滑方式：动力系统采用液态润滑油，可保证传动过程中润滑充分，不能采用固态润滑脂润滑 | 必需 |
| 14 | 主马达：瑞士ABB 5.5kW，8级电机 | 必需 |
| 15 | 电压及频率：380V，50Hz | 必需 |
| 16 | 安全保护系统：可根据需要自由设定安全压力，当均值压力超过设定的安全压力时，机器可以自动停机，可保护机器不会因为瞬间压力过大而损坏 | 必需 |
| 17 | 质量标准：欧盟CE认证 | 必需 |
| 2、基本配置 |  |  |
| 20 | AH-PILOT 2018主机：1台 | 必需 |
| 21 | 高精度数显压力表：1套 | 必需 |
| 22 | 1000毫升不锈钢料杯：1个 | 必需 |
| 23 | 内置冷却器：1个 | 必需 |
| 24 | 低温冷却水循机1台 | 必需 |
| 25 | 变频流量控制器：1套 | 必需 |
| 26 | 标准工具箱:1套 | 必需 |
| 27 | 标准备件包：1套 | 必需 |

六、报价须知

（一）商务部分

1.资格要求

本次采购采用资格后审方式，供应商自行判断是否符合资格要求，并决定是否参加此次询价比价。供应商必须具备以下资质条件，不满足以下任一条件，视为资格审查不通过。

（1）《企业营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》或三证合一以及相应的资质证明文件复印件一套（复印件）

（2）提供法定代表人身份证（复印件）

（3）法定代表人授权函及被授权人身份证（复印件）

（4）不接受联合体应答方式，不允许任何形式的分包或转包

（5）供应商认为觉得有必要提交的其他相关证明材料

以上条款（1）项为有效期内通过上年度年检或复审的证书，若法定代表人参加询价比价，须提供第（2）项，若法人授权人参加询价比价，须提供第（2）和第（3）项。

供应商所提供的证明文件，均须加盖单位公章。

2.报价文件编制及递交

（1）报价人应编制报价文件正本壹份，副本壹份，正本和副本如有不一致之处，以正本为准。报价文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由供应商的法定代表人或其授权代表签字或盖个人印鉴。字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的文件视为无效。

（2）报价文件应根据采购文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整，如有遗漏，将被视为无效。

（3）报价文件应由供应商的法定代表人或经正式授权的供应商代表亲笔签字（如由后者签字，应提供“法定代表人授权书”并加盖公章）。

（4）报价使用货币为人民币。

（5）供应商应提交证明其拟提交成果符合采购文件要求的技术响应文件，该文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供成果主要技术指标的详细描述。

（6）为方便询价比价，供应商需将询价比价报价表装订在报价文件目录后第一页位置。

（7）供应商提供的所有资料应真实可信，一经查出有虚假信息，取消与采购人今后合作的资格。

（二）报价部分

供应商的报价，是供应商响应询价比价项目要求的全部工作内容的价格体现，包括供应商完成本项目的人员差旅费、食宿、交通等一切费用等。

（三）报价文件的密封和递交

1. 报价文件正副本密封并加盖公章，报价文件未完整密封（以不导致实质性泄密、替换为原则）将导致报价被拒绝。

2. 2021年7月1日16:30之前送达或邮寄至中农威特生物科技股份有限公司采购部办公室（兰州兽医研究所图书馆西北侧库房2楼），逾期拒绝接收。

七、评审办法

本次采购项目采用 “综合评分法”。 为得到健康有序的发展，从维护采购人和供应商的根本利益出发，询价比价高度关注性价比，采购方不向供应商承诺价格低价者为确定供应商，对供应商不作任何解释说明。具体评分分值如下：

（一）报价部分（30分）

| 报价得分 | 报价得分=(评审基准价／报价)×30 评审基准价是指满足采购文件要求且价格最低的有效报价。除低于成本价的报价被拒绝外，最低报价得30分。价格分得分以四舍五入方法精确到小数点后两位。 | 30分 |
| --- | --- | --- |

（二）商务部分（10分）

| 销售业绩 | 供应商提供近2019年-至今同类项目的销售业绩（附合同复印件、中标通知书及相关证明材料），每提供一份得1分，最高4分 | 4分 |
| --- | --- | --- |
| 保修期限 | 保修1年以上（不含1年）得2分，1年（含1年）以下得0分 | 2分 |
| 售后服务 | 售后服务完善、有售后服务安排、有售后服务承诺，优秀得2分；一般得1分，没有不得分。 | 2分 |
| 付款方式 | 付款方式满足采购要求得2分，不满足得0分。 | 2分 |

（三）技术部分（60分）

| 技术指标 | 指标满足采购要求，描述详细，逐一对照说明。综合评价最优得60-45分，综合评价次之得44-20分，综合评价较差得19-0分。 | 60分 |
| --- | --- | --- |

若有效供应商不足三家时，不再适用本评分办法，由评审小组与供应商进行现场谈判以确定入围供应商。

八、合同的签订、付款

（一）中选供应商应在接通知后2日历天内与采购人签署合同，中选供应商无合理理由不得拒签合同。

（二）采购文件、采购文件的修改文件、中选供应商的报价文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订相关合同的组成部分，并与该合同一并作为本采购文件的互补性法律文件，与该合同具有同等法律效力。

（三）中选供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以按照评审小组提出的本次询价比价项目评价顺序名单排序，依次确定其他中选候选人为中选供应商，也可以重新组织采购。

九、货期：合同签署后30日历天。

十、保修期限：货到验收之后1年。

十一、付款方式：货到所有安装调试服务结束验收合格后，开具合同金额全额发票后一次性付清。

中农威特生物科技股份有限公司

2021年6月22日

报价文件格式

本附件所有格式仅供制作报价文件时参考，供应商应根据行业特点，结合本次采购技术参数要求，对有关表格进行补充或修改，但不得对实质性文件的相关条款进行修改。

附表1

中农威特生物科技股份有限公司生产部仪器设备采购项目

报价文件

项目名称：

供应商名称（公章）：

日期：

供应商代表（签字）：

联系电话：

附表2

询价比价报价表

供应商名称：

采购文件编号：

包号：

| 报价 | 大写：_________________________ 小写：_________________________ |
| --- | --- |
| 保修期限 |  |
| 货期 |  |
| 备注 |  |

供应商全称（盖章）：

法人代表或法人授权代表（签字）：

日期：          年       月       日

附表3

法人代表授权书(格式)

中农威特生物科技股份有限公司：

（供应商全称）法人代表              授权      （授权代表姓名）为授权代表，参加贵公司组织的                    项目（采购编号         ）采购活动，全权处理采购活动中的一切事宜。

法人代表签字：

法人代表身份证号：

供应商全称（公章）：

日期：           年     月      日

法人代表和被授权人身份证影印件：

附：

授权代表签字：

授权代表身份证号：

职务：

详细通讯地址：

邮政编码：

传真：

电话：

日期：        年    月    日

附表4

技术响应偏离表

项目编号：

采购项目名称：

| 序号 | 采购文件的技术条款 | 报价文件的技术条款 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |

供应商全称（盖章）：

法人代表或法人授权代表（签字）：

日期：          年       月       日

附表5

商务响应偏离表

项目编号：

采购项目名称：

| 序号 | 采购文件的商务条款 | 报价文件的商务条款 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |

供应商全称（盖章）：

法人代表(或法人授权代表)签字：

日   期：         年   月   日

附表6

服务承诺书

供应商（盖章）

法定代表人（盖章）

年  月