
中农威特生物科技股份有限公司生产部层析纯化系统
邀请竞争性谈判采购公告
根据《中农威特生物科技股份有限公司采购管理办法》的规定，拟对公司生产部层析纯化系统项目进行邀请竞争性谈判采购，欢迎有资质的单位参与报价。
一、采购单位：中农威特生物科技股份有限公司
二、组织部门：中农威特生物科技股份有限公司采购部
三、项目名称：中农威特生物科技股份有限公司生产部层析纯化系统项目

四、拟邀请供应商：
伯乐生命医学产品（上海）有限公司    赵博涛：18629632106
思拓凡中国                          贾信贵：18629303987
五、采购文件编号：ZNWT-CGB-2021-046
六、采购要求及主要参数
详见《中农威特生物科技股份有限公司生产部层析纯化系统邀请竞争性谈判采购文件》。
七、获取采购文件的方式和时间
发放方式：免费发放
八、递交报价文件截止时间

2021年7月29日14:30之前,逾期不予受理。
递交地点: 兰州市城关区盐场堡徐家坪1号

接收人：谢 毅  电话：13619366703
九、时间及地点 ：2021年7月29日14:30中农威特生物科技股份有限公司采购部会议室（兰州兽医研究所图书馆西北侧库房2楼）
十、任何供应商、单位或者个人对该采购文件有异议的，可在发布采购文件公告截止时间前2天，将书面意见反馈给采购人。
十一、联系人：   谢  毅   13619366703    

      技术咨询： 刘学荣   13919296786
十二、相关要求

1. 供应商必须到场，随身携带身份证原件和委托书，以便监督人员查验。
2. 参会人员前14天如有中高风险地区人员接触史、驻留史；或出现发热、干咳、乏力等任何疑似情况，不得参加会议。

3. 参会人员提前10分钟到达会场，会议期间全程佩戴口罩，保持会场秩序

十三、本询价比价采购公告及询价比价采购文件中的“采购单位”及“采购人”系同一主体，“报价单位”及“供应商”系同一主体。
中农威特生物科技股份有限公司
2021年7月23日
中农威特生物科技股份有限公司生产部层析纯化系统邀请竞争性谈判采购文件
采购编号：ZNWT-CGB-2021-046
根据《中农威特生物科技股份有限公司采购管理办法》的规定，拟对公司生产部层析纯化系统项目进行邀请竞争性谈判采购，欢迎有资质的单位参与报价。
一、采购单位：中农威特生物科技股份有限公司
二、采购项目：中农威特生物科技股份有限公司生产部层析纯化系统采购项目。
三、竞争性谈判时间：2021年7月29日14:30
四、竞争性谈判地点：中农威特生物科技股份有限公司采购部会议室（兰州兽医研究所图书馆西北侧库房2楼）
五、采购内容
本采购项目为中农威特生物科技股份有限公司生产部层析纯化系统1套
六、报价须知 
（一）商务部分 
1.资格要求
不满足以下任一条件，视为资格审查不通过。
（1）《企业营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》或三证合一以及相应的资质证明文件复印件一套（复印件）
（2）提供法定代表人身份证（复印件）
（3）法定代表人授权函及被授权人身份证（复印件）
（4）不接受联合体应答方式，不允许任何形式的分包或转包

（5）经销商须提供产品生产厂家的授权函(原件)
（6）供应商认为觉得有必要提交的其他相关证明材料
以上条款（1）项为有效期内通过上年度年检或复审的证书，若法定代表人参加竞争性谈判，须提供第（2）项，若法人授权人参加竞争性谈判，须提供第（2）和第（3）项。
供应商所提供的证明文件，均须加盖单位公章
2.报价文件编制及递交
（1）报价文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由供应商的法定代表人或其授权代表签字或盖个人印鉴。字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的文件视为无效。
（2）报价文件装订要求：正本1份，副本1份，正本与副本都必须用A4幅面纸张打印，应编制封面、目录、页码，必须用胶装（为永久性、无破坏不可拆分）装订成册，加盖骑缝章，封面须加盖公章，副本可用正本的复印件，但须加盖骑缝章并在封面加盖公章，在封面标明“正本”“副本”字样，正本与副本如有不一致，则以正本为准，并与报价文件正本一同密封。
（3）报价文件应根据采购文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整，如有遗漏，将被视为无效。
（4）报价文件应由供应商的法定代表人或经正式授权的供应商代表亲笔签字（如由后者签字，应提供“法定代表人授权书”并加盖公章）。
（5）报价使用货币为人民币。
（6）供应商应提交证明其拟提交成果符合采购文件要求的技术响应文件，该文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供成果主要技术指标的详细描述。
（7）供应商需将竞争性谈判报价表装订在报价文件目录后第一页位置。
（8）供应商提供的所有资料应真实可信，一经查出有虚假信息，取消与采购人今后合作的资格。
（二）技术部分
ÄKTA avant 150制备型纯化系统
一、工作条件

1. 电力供应：100-240 VAC，50-60 Hz

2. 工作温度：4℃-35℃

3. 相对湿度：20%-95%，无冷凝水

4. 仪器运行的持久性：仪器可连续正常运行。

5. 工作条件及安全性要求符合中国及国际有关标准或规定。

二、设备用途及功能


快速纯化多种生物活性物质，如蛋白质、多糖、肽类、寡核苷酸、基因疫苗及病毒等。其自动化的硬件配置和DoE软件功能尤其适合生物下游工艺的工艺开发、方法优化和工艺验证。

1. 简单迅速启动：预设应用方案，常用实验模板，自动缓冲液配制功能。

2. 全自动操作：从进样、程序运行、分离、峰收集、结果比较、数据处理以至打印报告皆自动化。

3. 标配多种自动化阀门：自动选择缓冲液、自动选择样品、自动选择柱位、自动选择收集位置和收集方式，便于方法优化和工艺开发。

4. 人工智能：多种缓冲液配方（内置26种配方，可自行添加），一百多根层析柱信息数据库，多种纯化方案，内置层析专家。

5. 整合专业的Design of Experiments（DoE）实验设计软件，推荐合理实验方案，进行数据分析，模型建立，为工艺优化提供系统的建议。

6. 高效率：纯化微克至克级生物活性物质。

三、技术规格

1. 系统泵和样品泵
1.1 系统泵
1.1.1 精确的全自动微量柱塞泵，双泵四泵头，每个泵头都有独立除气阀。

*1.1.2 单泵流速：0.01–150 ml/min，双泵装柱模式：0.01-300 ml/min

1.1.3 压力范围：0-5 MPa（50 bar，725 psi）
*1.1.4 流速重复性：流速准确度：±1.5%，流速精度：RSD<0.5%

（条件：1.0-150 ml/min，<3 MPa, 0.8-2 cP）
1.1.5 增量：1 ul/min

1.1.6 粘度范围：0.35–5 cP

1.1.7 具备恒压调速功能，自动根据压力调节流速输出，使压力保持稳定。

1.2. 样品泵

1.2.1 精确的全自动微量柱塞泵，单泵两泵头，每个泵头都有独立除气阀。

1.2.2 流速：0.01-150 ml/min

1.2.3 压力范围：0-5 Ma（50 bar，725 psi）
*1.2.4 流速重复性：流速准确度：±2%，流速精度：RSD<0.5%

（条件：1.0-150 ml/min，<3 MPa，0.8-2 cP）
1.2.5 粘度范围：0.7-10 cP

1.2.6 样品泵有压力控制模式，确保压力不变的情况，自动调节流速

2. 检测器

2.1 紫外可见检测器

*2.1.1 使用单一氙灯光源，紫外/可见光切换时无需换灯，无需预热。

2.1.2 波长范围：全波长检测器，190-700 nm

*2.1.3 检测范围：-6到+6 AU，线性：2%（在0-2 AU之间）
2.1.4 检测波长：同时检测波长范围内任意3个波长，波长间隔1 nm
2.1.5 压力：0-2 Mpa

2.1.6 光纤同时传导光源及采集数据，具有较高稳定性。

2.1.7 光源和流动池分开设计，避免光源过热对样品的影响，测定准确度高。

2.1.8 流通池：2 mm光径，2 ul流通池体积；自动识别光径，用于结果分析软件，修正峰的信息，便于不同系统的峰形比较。

2.2 电导检测器

2.2.1 检测范围：0.01 mS/cm-999.99 mS/cm，宽广的电导范围，易于做疏水和反相层析。

2.2.2 检测池体积：22 μl

2.2.3 压力：0-5 Mpa（725 psi）
2.2.4 电导精确度：±0.01 mS/cm（在0.3-300 mS/cm内），实时自动检测，内置温度检测器，电脑利用校正因子做自动校正。

*2.2.5 紫外检测器和电导检测器分开设计：可以在两者之间添加任何模块，流路优化更加灵活、方便。
2.3 温度监测器（内置在电导检测器中）

2.3.1 温度范围：0-99℃
2.3.2 温度精密度：± 1.5℃（在4℃-45℃之间）
2.4 pH检测器

2.4.1 检测范围: 0-14

2.4.2 精度: ±0.1 pH单位（在2-12范围内）
2.4.3 稳定性: 0.1 pH单位/10小时

2.4.4 流通池体积：76 μl

2.4.5 操作压力：0-0.5 Mpa（72 psi）
2.5 压力传感器

2.5.1 检测范围：0~20 MPa（2900 psi）
2.5.2 精确度：±0.02 MPa或者±2%

3. 阀门

3.1 缓冲液入口自动化阀：2个，在每个阀上可实现7个缓冲液入口的选择。实现不同缓冲液之间的转换。并且整合空气感应器，防止起泡进入层析柱。

3.2 四元阀：1个，4个溶液入口，进行缓冲液自动配制和运行四元梯度

*3.3 样品选择阀：1个，自动切换7个样品，另含一个清洗管路，避免不同样品间的交叉污染。内置气泡传感器保护层析柱

3.4 自动进样阀：1个，无需更改管线连接方式，轻松实现上样方式之间的转换：样品泵上样到样品环或superloop；注射器上样到样品环或superloop；样品泵直接上样到层析柱。

3.5 多柱位阀：1个，自动选择5根层析柱，另含一条通路用于系统清洗，同时兼有正反流向控制功能。内置柱前、柱后压力传感器，保护层析柱和填料。

3.6 pH计阀：pH计固定在阀门上，无需移动即可实现pH计的储存或校正，阀门上同时连接反压阀，可选择pH计和反压阀两者同时使用、单一使用或都不用。

3.7 多出口阀：1个，一个位置与收集器相连，实现数目较多样品的收集，另外有10个位置进行大体积样品收集。最后一个位置接废液。

4. 其它部件：

4.1 混合器

4.1.1混合原理：磁力搅拌的混合腔，在线溶液搅拌，保证溶液梯度混合时的均匀性。

4.1.2 混合腔体积： 1.4 ml、5 ml和15 ml
4.1.3 梯度流速范围：1.0-150 ml/min（二元梯度）、2.0-40 ml/min（四元梯度）
4.1.4 梯度精密度：±0.5%（二元梯度）、±1%（四元梯度）

4.2 在线滤器

4.2.1 整合在混合池上，在线溶液过滤，保护层析柱，防止细小微粒堵塞。

4.2.2 滤膜容易更换，更换混合器也比较容易，直接从混合器支架上插入或抽出即可。

5. 一体化组分收集器

5.1 盘架：兼容24、48、96孔板，最多达576个收集组分；兼容3、8、15、50 ml收集管，卡锁功能避免试管滑落；兼容250ml收集瓶。

5.2 自动扫描识别多孔板的孔数和盘架放置位置

5.3 收集体积：0.1-50 ml

5.4 收集器可按按时间、体积、滴数和峰收集，并可延迟收集。

*5.5 保护措施：抽屉式封闭设计、可在6-20℃范围内控温、PEEK惰性材料（安全、可保持蛋白活性）

*5.6 根据流速不同选择不同的方式避免液滴滴到管外：
0-2 ml/min：液滴同步化设计

2 ml/min以上：收集臂移动时，暂存液滴，避免样品滴到管外

6. 自动条件优化和工艺开发：
6.1 通过硬件和软件的配合可实现自动条件优化和工艺开发
*6.1.1 整合Design of Experiments（DoE）实验设计软件，根据客户要求推荐实验方案、分析数据、建立模型，进行重要实验条件的筛选、优化，还可进一步验证可重复的实验条件。 

6.1.2 自动条件摸索，自动优化缓冲液pH、流速、梯度；

6.1.3 自动优化层析柱、优化层析介质

6.1.4 单独的上样泵可全自动进行多个样品的纯化

6.1.5 灵活性好：即可一个样品优化不同的层析介质，也可多个样品在不同柱位     上优化

6.2 在线自动配制缓冲液
6.2.1 26种缓冲液配方，专利改进的缓冲液配制算法，无需补偿离子强度的变化，增加温度反馈，自动温度补偿，调整缓冲液pH的配制。

6.2.2 部分缓冲液提供分别用共轭弱酸碱和强酸碱滴定的不同pH范围和配方，精度达0.1 pH单位

6.2.3 可手动设置缓冲液浓度，精密控制电导

6.2.4 输入缓冲液浓度和温度，自动计算缓冲液配方

6.2.5 全新的四元阀，实时在线显示缓冲液配制时每种溶液混合的比例

6.2.6 四元阀也可单独使用，手动输入四种溶液比例，实现不同溶液配比的洗脱

7. 控制软件

*7.1 具备层析柱logbook功能，追踪层析柱使用历史：如使用次数和柱效变化等，同时配有在位清洗和柱效测定提醒功能。

7.2 直接显示您熟悉的实验流程和每一步的实验条件，可直接调用模板，删除、添加实验步骤，可自行修改每一步骤的参数。

*7.3 专业的Design of Experiments（DoE）实验设计模块，根据用户要求给出实验设计方案，同时改变多个变量，用少量的实验次数得到系统信息便于条件优化，符合美国FDA关于设计、分析和生产流程控制的PAT（Process Analytical    Technology）和QbD （Quality by Design）的规定。

7.4 26种缓冲液配方，能自动配出16种pH间隔0.1的缓冲液，便于pH优化

7.5 自动数据处理和打印报告，并可修改报告模式。

7.6 流路实时在线显示，实时监控。

7.7 便于系统管理和网络连接，易于从实验室研究放大到生产规模。

*7.8 符合GMP/GLP要求：软件具有21 CFR Part 11 认证，硬件可以提供相应的IQ/OQ服务。

7.9 多级用户管理模式和电子签名成为实验室管理和工业生产的软件规范。

7.10 内置上百种层析柱和凝胶的信息，从1ml的小柱到几百升的工业生产柱都符合FDA的标准。直接选择层析柱、智能编程，无需担心超过层析柱或填料的报警压。

7.11 Watch功能保证每一次运行的成功。

7.12 压力控制模式在超压时，降低流速，从而保证整个实验过程不超压连续运行。

7.13 手动运行的结果也可储存，便于实验后的查找。

7.14 各软件模块之间可自由转换，系统在运行时也可以同时进行方法编辑和结     果处理。

五、产品基本配置：

1. ÄKTA avant 150主机：1台（包括标配所有阀门和收集器的主机）。

2. 保证仪器设备的正常运行和常规保养所需的附件、专用工具。

3. 工作站配套电脑系统配置：

3.1 处理器：i5或以上高性能CPU；

3.2 内存：不小于8G；

3.3 硬盘：不小于1T，且C盘分区不小于100G；

3.4 操作系统：Windows 10 Professional 64 bit，必须是英文正版系统；

3.5 外设：有DVD光驱。

六、技术及售后服务  

1. 保修及维修：安装完毕后24个月或发货之日起27个月免费保修,以先到为准。安装调试及应用培训,由专业人员负责安装、调试；安装过程中负责介绍仪器操作、日常保养注意事项；提供现场操作培训及操作手册。Cytiva在全国各大城市设有办事处，在仪器分布的主要城市如北京、上海、沈阳、西安、青岛、济南、武汉、南京、杭州、成都、厦门、广州、台湾、香港均设有售后服务站，有原厂认证的资深工程师为用户提供专业、高效的服务。

2. 培训：仪器到位之后，由工程师完成在位培训，帮助用户掌握仪器的基本操作；之后每个单位有2个免费名额到Cytiva的卓越客户中心进行为期3-4天的课堂培训，帮助用户正确有效的使用仪器产品，全面提高理论和应用水平，充分发挥仪器的功能和效用，帮助提高生产效率，降低维护成本。Cytiva在北京、上海和成都建立了卓越客户中心，每月都安排了相应的培训课程，给用户提供高标准、高质量的培训服务。
NGC™ Discover 100 pro层析纯化系统技术要求
NGC™ Discover 100 pro层析纯化系统, 用于多种蛋白质纯化,含有10 ml/min 柱塞泵，多波长检测器(紫外/可见)，电导率检测器，可进行梯度洗脱和自动样品注射。
主要部件
1.1 NGC F100 柱塞泵模块, 包括100 ml/min 系统泵套件 (流速0.01-100 ml/min, 压力上限 1,450 psi / 10 MPa), 梯度溶液混合。
1.2 NGC混合模块, 所有NGC系统标配，可以扩展至 2, 5, 和12 ml等制备型混合器。
1.3 NGC缓冲液自动配置模块，用于在线配置缓冲液，可以产生pH梯度，具有流速倍增功能。     
1.4 NGC多波长检测器模块,可以同时进行四个波长的检测，检测范围从190–800nm，可进行紫外和可见光的检测。包含电导检测器(0.01-999.99 mS/cm), 
1.5 "NGC 样品泵模块 , 上样流速最多大100ml/min,压力1,450psi/10MPa。
1.6 NGC 样品注射模块 , 可以进行固定样品环的小量上样，dynamic loop 的中量上样以及大体积的样品泵上样。
1.7 NGC pH Valve Module,   在线进行pH检测,检测范围（pH0-14）；包括pH检测器，管线，接头。
1.8 NGC阀门转换模块,多可以进行5根层析柱的切换，包括必须的管线和接头，适合连接大部分常见各种层析柱。
1.9 NGC进液阀
1.10 NGC出口阀
1.11 BioFrac Fraction Collector收集器, 100/240 V, NGC系统适配, 包含标配F1(2x管架,13mm内径tubes),手机阀,可扩展多种收集方式（从96孔点阵收集到大体积无限制收集共14种）
1.12 气泡感应器模块
1.13 气泡感应器
1.14 NGC TM Column holder, holds long columns.
1.15 选配件单独报价：  2mm流动池  10mm流动池   5ml混合器  NGC进液阀  第三方DOE软件  层析柜
二、基本概况
2.1 设备名称：NGC™ Discover 100  Pro层析系统。
2.2 数量：           1套.
2.3 用途说明：适用于实验室从分析、小规模制备，到中试规模的工艺摸索和制备，可进行蛋白质、肽类、多糖、核酸等生物大分子和中草药与天然产物活性成分的分离和制备。可使用全部生物大分子和小分子的层析/色谱技术：包括凝胶过滤、离子交换、亲和层析、羟基磷灰石、疏水层析以及反相层析技术，规模覆盖分析到大规模制备。

2.4 系统描述
2.4.1 控制软件   ChromLab 1.0 （能够兼容所有NGC系统）
2.4.2 净尺寸 （L x W x H）610 x 490 x 661 mm
2.4.3 注意：该尺寸不含触摸屏、底部托盘以及柱、气泡检测器等附件
2.4.4 重量（不包括电脑）64kg
2.4.5 电源100-240V，50-60Hz
2.4.6 功率<700 VA
三、主要技术性能指标
3.1系统外观及拓展功能
3.1.1系统具有可扩展性，可额外添加扩展层架，最多可添加三层扩展层架，可额外添加最多15个模块组件
3.1.2系统扩展层架具有全方位适应性，能够360度旋转，便于用户根据使用需要进行组件配制，管路连接
3.1.3智能化设计的模块组件，抽屉式即插即用设计，便于用户按使用习惯自行定义模块位置，使管路连接达到最优
3.1.4各模块组件具有直观的LED灯指示功能，便于用户直接获得实时状态和数据
3.2系统泵
3.2.1系统泵类型：柱塞泵
3.2.2流速范围：0.01-100ml/min
3.2.3流速精度：±2%
3.2.4压力范围：0-10MPa （1450psi）
3.2.5黏度范围：0.5-10.8cP
3.3缓冲液自动配制阀
3.3.1四元缓冲液自动配制：是
3.3.2流速倍增功能：是，F10泵：流速0.001-20ml/min,F100泵：流速0.01-200ml/min
3.3.3缓冲液进液端口：4个(Q1-Q4)
3.3.4最大操作压力：15psi
3.4混合池
3.4.1混合原理：电动磁力搅拌混合
3.4.2混合池体积：F100泵系统标配750μl混合池
3.4.3梯度流速范围：5-100ml/min
3.4.4梯度混合精度：±0.5%（条件：3-97%B，F10泵 0.25-10ml/min，0-3650psi，0.8-2cP）
3.5阀门
3.5.1阀门类型：转子阀
3.5.2数量：最多12个（可选1x配缓冲液自动配制阀、2x缓冲液进口阀、2x样品进口阀、1x进样切换阀、1x pH阀、3x5柱切换阀、2x出口阀）
3.5.3功能：标配：进样阀
3.6压力感应器
3.6.1 位置：标配：系统泵后。
可选：柱前、柱后。
3.6.2压力范围：0-3650psi
3.6.3精度：±2%
3.7多波长紫外检测器
3.7.1注意：紫外检测器模块整合了电导计及温度传感器
3.7.2检测波长：190-800nm，可同时检测四个波长
3.7.3吸收值范围：0~3AU
3.7.4线性：0-2 AU范围±2%
3.7.5操作压力
3.7.6流动池：标配：5mm （0.01-100ml/min，最大耐受压力700psi）
可选：2mm （制备型，0.01-100ml/min，最大耐受压力700psi）

可选：10mm（分析型，0.001-10ml/min，最大耐受压力1450psi）

3.7.7流动池体积：6μl
3.8电导检测器与温度传感器。注意：电导计内整合了温度传感器
3.8.1电导检测范围：1μS/cm-999.99μS/cm
3.8.2精度：1μS/cm-300.00μS/cm
3.8.3流动池：6μl
3.8.4温度传感器范围：4-100℃
3.9 pH计
3.9.1 pH测定范围：0-14
3.9.2精度：±0.1pH单位（条件：pH 2-12）
3.9.3操作压力范围：在线条件下，0-70psi；旁路条件下，0-500psi
3.9.4流动池体积：130μl，不含旁路体积；210μl，含旁路体积
3.10样品泵
3.10.1样品泵类型：柱塞泵
3.10.2流速范围：0.01-100ml/min
3.10.3流速精度：±2%
3.10.4压力范围：0-10MPa （1450psi）
3.10.5黏度范围：0.5-10.8cP
3.11柱切换阀
3.11.1阀门类型：转子阀
3.11.2功能：5柱切换、旁路冲洗、反向冲洗
3.11.3压力感应器：内置2个压力感应器；位置：柱前、柱后
3.11.4最大操作压力：25.2MPa （3650psi）
3.12进口阀
3.12.1数量：2个
3.12.2入口A：8入口
3.12.3入口B：8入口
3.12.4样品入口：最多15个入口；注意：若选择15个样品入口，则入口A和入口B功能无效。
3.13系统控制
3.13.1系统内置高性能电脑，标配电容式触摸屏，触摸屏可根据客户习惯安置于系统左侧或右侧
3.13.2可外接电脑，通过双绞线连接系统，实现远距离控制，如：可将系统置于冷室中，而将电脑置于冷室外，优化人员操作环境，避免电脑长期处于湿冷条件下，影响运行。
3.13.3外接操作电脑需安装Window 7操作系统，相关配置以满足Windows 7软件运行为基础
3.14控制软件
3.14.1系统控制软件：ChromLab v1.0   软件集系统控制、方法编辑与建立以及数据分析于一体
3.14.2软件特征：具有“指向探索”功能  可使用户实现无障碍设备安装，管路连接；缓冲液自动配置功能   人工智能，可实现缓冲液自动配制，软件预置46种缓冲液配方并可自行添加；软件内置预装柱信息库  内置上百种层析柱和凝胶的信息，包括当前市售主流厂家Bio-Rad和GE的预装柱信息，直接选择层析柱、智能编程，无需担心超过层析柱或填料的报警压； 鼠标一键式操作 在方法编辑同时，可直接在预览模式下通过鼠标拖拽实现梯度、运行时长等参数的改变；具有易于操作的积分功能    可实现一键积分，无须步骤繁多的设置即可实现峰图积分。
3.15组分收集器：BioFrac组分收集器  收集数量：最多384个样品（4 x 96孔板）；收集容器类型：12-20mm试管，0.5、1.5或2.0ml离心管，液闪瓶，12-、24-、48-或96-孔收集板，任意体积试剂瓶；收集模式：时间模式、液滴模式、时间窗模式；收集时间：0.02-99,999min；收集液滴：1-99,999滴，流速≤5.0ml/min；收集体积：0.02-99,999ml；有机溶剂耐受：是；延迟体积（UV检测器后端至收集器滴头位置）：可根据用户需求自行选择，延迟体积可通过ChromLab软件自带功能计算出。
3.16气泡感应器模块
3.17气泡感应器
3.18NGC TM Column holder, holds long columns.
3.19样品出口阀

技术及售后服务：
1. 保修及维修：安装完毕后24个月或发货之日起27个月免费保修,以先到为准。安装调试及应用培训,由专业人员负责安装、调试；安装过程中负责介绍仪器操作、日常保养注意事项；提供现场操作培训及操作手册。
2. 培训：仪器到位之后，由工程师完成在位培训，帮助用户掌握仪器的基本操作；之后每个单位有2个免费名额到客户中心进行为期3-4天的课堂培训，帮助用户正确有效的使用仪器产品，全面提高理论和应用水平，充分发挥仪器的功能和效用，帮助提高生产效率，降低维护成本。
供应商可选择NGCTM Discover 100 Pro 层析系统或者AKTA Avanti150制备性纯化系统中任意一种产品报价，技术参数响应所对应的报价设备即可。
（三）报价部分
供应商的报价，是供应商响应生产部层析纯化系统项目要求的全部工作内容的价格体现，包括供应商完成本报价所需一切费用等。
（四）报价文件的密封和递交
1. 报价人应编制报价文件正本壹份，副本壹份，正本和副本如有不一致之处，以正本为准。报价文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由供应商的法定代表人或其授权代表签字或盖个人印鉴。字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的文件视为无效。
2. 2021年7月29日下午14:30之前送达中农威特生物科技股份有限公司采购部会议室（兰州兽医研究所图书馆西北侧库房2楼），逾期拒绝接收。
七、评审办法
采购人对供应商的报价文件进行资格性审查，以确定其是否满竞争性谈判采购文件的资格要求。资格审查通过的供应商由评审小组与供应商进行现场谈判以确定入围供应商和采购单价。
八、合同的签订、付款
（一）中选供应商应在接通知后2日历天内与采购人签署合同，中选供应商无合理理由不得拒签合同。 
（二）采购文件、采购文件的修改文件、中选供应商的报价文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订相关合同的组成部分，并与该合同一并作为本采购文件的互补性法律文件，与该合同具有同等法律效力。
（三）中选供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以按照评审小组提出的本次竞争性谈判项目评价顺序名单排序，依次确定其他中选候选人为中选供应商，也可以重新组织采购。
九、质保期：安装完毕后24个月或发货之日起27个月免费保修,以先到为准。
十、付款方式：合同签订后支付合同款30%预付款，货到验收合格正常使用后，开具全额发票后付合同款65%，剩余尾款质保期到后一次性付清。
中农威特生物科技股份有限公司
2021年7月23日
附件：
报价文件格式
本附件所有格式仅供制作报价文件时参考，供应商应根据行业特点，结合本次采购技术参数要求，对有关表格进行补充或修改，但不得对实质性文件的相关条款进行修改。
附表1
（报价文件密封套封面）
中农威特生物科技股份有限公司生产部层析纯化系统采购项目
报价文件
（请在此注明正本或副本）
            项目名称：                        
            供应商名称（公章）：                
            日期：                             
供应商代表（签字）：                
联系电话：                         
附表2
谈判报价表
供应商名称：
采购文件编号：
	货物名称
	层析纯化系统 1套

	报价
	大写：_________________________

小写：_________________________

	生产厂家
	

	规格型号
	

	保修期限
	

	货期
	

	备注
	


供应商全称（盖章）：                                       

法人代表或法人授权代表（签字）：                           
日期：          年       月       日
 附表3
法人代表授权书(格式)
中农威特生物科技股份有限公司：
                       （供应商全称）法人代表              授权      （授权代表姓名）为授权代表，参加贵公司组织的                    项目（采购编号         ）采购活动，全权处理采购活动中的一切事宜。
法人代表签字：                          
法人代表身份证号：                          
供应商全称（公章）：                            
日期：           年     月      日
法人代表和被授权人身份证影印件：
附：
授权代表签字：                           
     授权代表身份证号：                       
     职务：                                   
详细通讯地址：                           
     邮政编码：                               
     传真：                                   
     电话：                                   
日期：        年    月    日
附表4
技术响应偏离表
项目编号：
采购项目名称：
	序号
	采购文件的技术条款
	报价文件的技术条款
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	

	9
	
	
	

	10
	
	
	


供应商全称（盖章）：                                       

法人代表或法人授权代表（签字）：                           
日期：          年       月       日
附表5
商务响应偏离表
项目编号：
采购项目名称：             

	序号
	采购文件的商务条款
	报价文件的商务条款
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	

	9
	
	
	

	10
	
	
	


供应商全称（盖章）：                                     

法人代表(或法人授权代表)签字：                          
日   期：         年   月   日
附表6
服务承诺书
供应商（盖章）
法定代表人（盖章） 
                              年  月  日
附表7
供应商认为有必要提交的其他相关证明材料
 1 / 23
PAGE  
 16 / 23

