中农威特生物科技股份有限公司超速离心机采购公告

根据《中农威特生物科技股份有限公司采购管理办法》的规定，拟对公司超速离心机项目进行询价比价采购，欢迎有资质的单位参与报价。

一、采购单位：中农威特生物科技股份有限公司

二、组织部门：中农威特生物科技股份有限公司采购部

三、项目名称：超速离心机

四、采购文件编号：ZNWT-CGB-2021-062

五、采购要求及主要参数

详见《中农威特生物科技股份有限公司超速离心机询价比价采购文件》。

六、发布文件公告网站及获取采购文件的方式和时间

公告发布在中农威特生物科技股份有限公司网站，发布时间为2021年12月19日- 2021年12月27日。

发放方式：免费发放

七、递交报价文件截止时间

2021年12月27日09:00之前,逾期不予受理。

递交地点: 兰州市城关区盐场堡徐家坪1号

接收人：谢 毅  电话：13619366703

八、询价比价时间及地点 ：2021年12月27日10:00中农威特生物科技股份有限公司采购部会议室（兰州兽医研究所图书馆西北侧库房2楼）

九、任何供应商、单位或者个人对该采购文件有异议的，可在发布采购文件公告截止时间前2天，将书面意见反馈给采购人。

十、因疫情期间，供应商不到场。未到场供应商需积极配合我公司相关的工作中需要的一切事宜。

十一、本询价比价采购公告及询价比价采购文件中的“采购单位”及“采购人”系同一主体，“报价单位”及“供应商”系同一主体。

中农威特生物科技股份有限公司

2021年12月19日

中农威特生物科技股份有限公司

超速离心机询价比价采购文件

采购编号：ZNWT-CGB-2021-062

根据《中农威特生物科技股份有限公司采购管理办法》的规定，拟对公司超速离心机询价比价项目采购，欢迎有资质的单位参与报价。

一、采购单位：中农威特生物科技股份有限公司

二、采购项目：超速离心机

三、询价比价时间：2021年12月27日10:00

四、询价比价地点：中农威特生物科技股份有限公司采购部会议室

五、采购内容

（一）设备名称：超速冷冻离心机

（二）设备用途：主要用于蛋白质、核酸、病毒、外泌体、亚细胞器等小生物分子的成分分离。

（三）使用环境条件

1.电力供应：100–240 V, ~50–60 Hz

2.工作温度： 4－35℃；相对湿度： 20%-95%

（四）技术参数

★1.最高转速：≥100,000 RPM；最大相对离心力：≥800,000 x g；

2.转速控制精度:  ± 2 RPM；

★3.采用触摸式液晶显示屏，界面直观，便于操作；

★4.具备中文操作界面，以方便使用；

5.可以使用掌上终端或计算机远程监控仪器状态，以实现跨越实验室对离心机进行远程监控和操作；

6.仪器可实时显示运行状态及运行参数，以便于追踪整个实验过程；

7.仪器具备转头动态惯性检测功能或转头不平衡监测及转头超速监测功能，若发现有超速情况会自动设至最高允许转速；

8.仪器具备真空度显示功能，真空度不低于5 Microns(0.7Pa)；

9.目视平衡，样品不平衡容许度：≥±5ml或±5mm样品液面差距；

10.加速/减速选择：≥10档加速/11档减速；

11.可存储1000个程序，且每个程序可设定30个步骤，以满足实验需求；

离心时间设定范围为999小时59分，连续离心；

12.主机配备模拟软件，具备实验模拟的功能，并可将模拟的离心条件直接下载运行；

13.仪器可模拟以下实验过程：

颗粒沉降运行

速率区带运行

质粒最佳分离运行

RNA最佳/最快沉降运行

替代转头运行

14.要求具备进行各种计算的功能，包括：

转头减速计算

沉降系数计算

沉降时间计算

浓度计算

折射率计算

15.具备化学试剂耐受性数据库，便于离心不同样品时离心管的选择；

16.具备密码保护功能，并可设置三个级别，方便仪器管理者对不同的使用者进行权限管理；

17.具备电子签名功能，以便于在运行记录中添加电子签名及备注；

18.要求仪器可选配近垂直转头，以在最短时间内得到高纯度的核酸；

（五）★设备配置：

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 超速冷冻离心机主机1台。 | 1 |
| 2 | 6*13.2ml钛合金水平转子一个，41000转/分钟, 280000（xg），配套6个吊桶及吊桶盖，配套6孔离心管支架、离心管及配套工具。 | 1 |

六、报价须知

（一）商务部分

1.资格要求

本次采购采用资格后审方式，供应商自行判断是否符合资格要求，并决定是否参加此次询价比价。供应商必须具备以下资质条件，不满足以下任一条件，视为资格审查不通过。

（1）《企业营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》或三证合一以及相应的资质证明文件复印件一套（复印件）

（2）提供法定代表人身份证（复印件）

（3）法定代表人授权函及被授权人身份证（复印件）

（4）不接受联合体应答方式，不允许任何形式的分包或转包

（5）供应商认为觉得有必要提交的其他相关证明材料

以上条款（1）项为有效期内通过上年度年检或复审的证书，若法定代表人参加询价比价，须提供第（2）项，若法人授权人参加询价比价，须提供第（2）和第（3）项。

供应商所提供的证明文件，均须加盖单位公章。

2.报价文件编制及递交

（1）报价人应编制报价文件正本壹份，副本壹份，正本和副本如有不一致之处，以正本为准。报价文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由供应商的法定代表人或其授权代表签字或盖个人印鉴。字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的文件视为无效。

（2）报价文件应根据采购文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整，如有遗漏，将被视为无效。

（3）报价文件应由供应商的法定代表人或经正式授权的供应商代表亲笔签字（如由后者签字，应提供“法定代表人授权书”并加盖公章）。

（4）报价使用货币为人民币。

（5）供应商应提交证明其拟提交成果符合采购文件要求的技术响应文件，该文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供成果主要技术指标的详细描述。

（6）为方便询价比价，供应商需将询价比价报价表装订在报价文件目录后第一页位置。

（7）供应商提供的所有资料应真实可信，一经查出有虚假信息，取消与采购人今后合作的资格。

（二）报价部分

供应商的报价，是供应商响应询价比价项目要求的全部工作内容的价格体现，包括供应商完成本项目的制造、包装、运输、装卸及在甲方现场的安装、调试、验证、人员差旅费、食宿、交通等一切费用等。

（三）报价文件的密封和递交

1. 报价文件正副本密封并加盖公章，报价文件未完整密封（以不导致实质性泄密、替换为原则）将导致报价被拒绝。

2. 2021年12月27日09:00之前送达或邮寄至中农威特生物科技股份有限公司采购部办公室（兰州兽医研究所图书馆西北侧库房2楼），逾期拒绝接收。

七、评审办法

本次采购项目采用 “综合评分法”。 为得到健康有序的发展，从维护采购人和供应商的根本利益出发，询价比价高度关注性价比，采购方不向供应商承诺价格低价者为确定供应商，对供应商不作任何解释说明。具体评分分值如下：

（一）报价部分（40分）

| 报价得分 | 报价得分=(评审基准价／报价)×40 评审基准价是指满足采购文件要求且价格最低的有效报价。除低于成本价的报价被拒绝外，最低报价得40分。价格分得分以四舍五入方法精确到小数点后两位。 | 40分 |
| --- | --- | --- |

（二）商务部分（10分）

| 销售业绩 | 供应商提供近2019年-至今同类项目的销售业绩（附合同复印件及相关证明材料），每提供一份得1分，最高4分 | 4分 |
| --- | --- | --- |
| 保修期限 | 保修1年以上（不含1年）得2分，1年（含1年）以下得0分 | 2分 |
| 售后服务 | 售后服务完善、有售后服务安排、有售后服务承诺，优秀得2分；一般得1分，没有不得分。 | 2分 |
| 付款方式 | 付款方式满足采购要求得2分，不满足得0分。 | 2分 |

（三）技术部分（50分）

| 技术指标 | 指标满足采购要求，描述详细，逐一对照说明。综合评价最优得50-40分，综合评价次之得39-20分，综合评价较差得19-0分。 | 50分 |
| --- | --- | --- |

若有效供应商不足三家时，不再适用本评分办法，由评审小组与供应商进行现场谈判以确定入围供应商。

八、合同的签订、付款

（一）中选供应商应在接通知后2日历天内与采购人签署合同，中选供应商无合理理由不得拒签合同。

（二）采购文件、采购文件的修改文件、中选供应商的报价文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订相关合同的组成部分，并与该合同一并作为本采购文件的互补性法律文件，与该合同具有同等法律效力。

（三）中选供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以按照评审小组提出的本次询价比价项目评价顺序名单排序，依次确定其他中选候选人为中选供应商，也可以重新组织采购。

九、货期：45日历天内。

十、保修期限：完成验收之后1年的质保

十一、付款方式：货到所有安装调试服务结束验收合格后，开具合同金额全额发票后一次性付清。

中农威特生物科技股份有限公司

2021年12月19日

报价文件格式

本附件所有格式仅供制作报价文件时参考，供应商应根据行业特点，结合本次采购技术参数要求，对有关表格进行补充或修改，但不得对实质性文件的相关条款进行修改。

附表1

中农威特生物科技股份有限公司

超速离心机采购项目

报价文件

项目名称：

供应商名称（公章）：

日期：

供应商代表（签字）：

联系电话：

附表2

询价比价报价表

供应商名称：

采购文件编号：

| 报价： | 大写：_________________________ 小写：_________________________ |
| --- | --- |
| 保修期限 |  |
| 项目负责人 |  |
| 备注 |  |

供应商全称（盖章）：

法人代表或法人授权代表（签字）：

日期：          年       月       日

附表3

法人代表授权书(格式)

中农威特生物科技股份有限公司：

（供应商全称）法人代表              授权      （授权代表姓名）为授权代表，参加贵公司组织的                    项目（采购编号         ）采购活动，全权处理采购活动中的一切事宜。

法人代表签字：

法人代表身份证号：

供应商全称（公章）：

日期：           年     月      日

法人代表和被授权人身份证影印件：

附：

授权代表签字：

授权代表身份证号：

职务：

详细通讯地址：

邮政编码：

传真：

电话：

日期：        年    月    日

附表4

技术响应偏离表

项目编号：

采购项目名称：

| 序号 | 采购文件的技术条款 | 报价文件的技术条款 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |

供应商全称（盖章）：

法人代表或法人授权代表（签字）：

日期：          年       月       日

附表5

商务响应偏离表

项目编号：

采购项目名称：

| 序号 | 采购文件的商务条款 | 报价文件的商务条款 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |

供应商全称（盖章）：

法人代表或法人授权代表（签字）：

日期：          年       月       日

附表6

服务承诺书

供应商全称（盖章）：

法人代表或法人授权代表（签字）：

日期：          年       月       日